2 қосымша

Техникалық ерекшелік

| р/с № | Критерийлер | сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек жарақтары бар электрокардиограф |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Моделі және(немесе) маркасы, каталогтық нөмір, медициналық техникаға жиынтықтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті саны |
|  |  | Негізгі жиынтықтауыштар: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электрокардиограф | 12 алшақтау бойынша бір уақытта жазуға және басып шығаруға арналған экраны бар 6 арналы ЭКГ, 1 таңдалған алшақтауды көрсететін графикалық экран (70 x 36мм), Экранның шешімі (нүктелер): 128x64, Аралас әріптік-сандық және функционалды пернетақта,әр электродтың жанасу көрсеткіші, Қағаз ені: кемінде 58 мм, қағаз нұсқасы: орам, басу түрі: термо, сезімталдылығы: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ , қағаз беру жылдамдылығы: 5, 10, 25, 50 мм/с, адаптивті желілік сүзгі: 50-60Гц, бұлшықет мышечных артефактірлерінің сүзгісі(тремор): 25, 35 Гц, Негізгі сызық сүзгісі: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), Неб бойынша алшақтауды қолдана отырып ЭКГ зерттеу мүмкіндігі " ЭКГ кеуде қуысының оң жақ жартысынан кеуде қуысының көмегімен зерттеу:V3R, V4R, V5R, V6R» Көрсетілетін алшақтаулардың саны: 1, алшақтауды басып шығару:- кемінде 6, кемінде 6 ЭКГ жазбасын сақтайды (10 секундтық интервал), барлық параметрлерді 6 пайдаланушыға текшеу , қолмен, автоматты және пайдаланушы профильдері, ЭКГ-ның ұзақ жазбалары, автоматты жұмыс режимінде Нақты уақыттағы синхронды беру, дефибрилляциядан қорғау, желіден немесе аккумулятордан қуат, орыс тіліндегі бағдарламалық жасақтама. Диагностикалық модуль: талдау кестесі (уақыт аралықтары, сегменттердің амплитудасы, электр бұрыштарын есептеу және жүрек соғу жиілігі), сөзбен түсіндіру, орташалау (қосымша базалық таңбаланған кешендердің орташалануы), соңғы 10 секундтағы жүрек соғу жиілігіне шолу., кардиостимулятордың сипаттамаларын талдау (импульсті өлшеу және ескертулерді белгілеу) Өлшемдері-276 x 168 x 74 мм артық емес, салмағы-аксессуарларсыз 2 кг артық емес, қуат100-230 В, 50-60 Гц, жиілік диапазоны 0,049-165 Гц кем емес, кванттау шуы кемінде 3,9 м кВ, AЦП дискреттілігі 13 биттен аспайды, дискреттеу жиілігі кемінде 2000 Гц/12 алшақтау, 18000 Гц/1 алшақтау, динамикалық диапазон кемінде 15,9 мB, напряжение поляризация кернеуі кемінде ± 400 мB, макс. қанығу кернеуі± 5в, кіру кедергісі> 20MОм, кедергілерді басу режимі 100дб астам, қауіпсіздік стандарттары IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, қорғау санаты II IEC 536 сәйкес , аккумулятордың сыйымдылығы, автоматты режим: кемінде 30 басылма; қол режимі: 35 минутқа дейін басып шығару; күту режимі : кемінде 90 мин., аккумулятордың заряд алу уақыты кемінде 3 сағат (толық зарядттау кезінде). | кемінде1 дана |
|  |  | Қосымша жинақтаушылар: |  |  |  |
|  |  | 1 | ЭКГ үшін пациент кабелі | ЭКГ жазу кезінде бұзылуларға әкелетін және қоршаған ортада болатын токтардың ағып кетуінен электрлік кедергілерді азайтуға арналған пациент кабелі . элетродтарды берік бекіту, алшақталарды түрлі түстермен белгілеу, дефибрилляция жүргізу үшін қорғаны бар, «банан» типті штекер, Тарамдылығы – кемінде10 дана, жалпы үзындыңы кемінде 3450 мм, кабелдің негізгі бөлігінің ұзындығы кемінде 2000 мм, кабельдің бөлек бөлігінің ұзындығы кемінде 1450 см. | кемінде1 дана |
|  |  | шығын материалдары және тозатын түйіндері: |  |  |  |
|  |  | 1 | кеуделік электрод | ЭКГ үшін, ересектерге арналған, бұрандасы мен қысқышы бар қайта пайдалануға болатын кеуде электроды. Диаметрі кемінде 24 мм. электрод түрі-Ag/AgCl | кемінде 6 дана |
|  |  | 2 | Қол-аяқ үшін электродтар | ЭКГ үшін қайта пайдалануға болатын электрод, ересектерге арналған аяқ-қол клеммасы, бұрандасы мен қысқышы бар. Электродтардың түстік таңбалануы. Электродтың мөлшері (Ұ х Б х Е мм) - кемінде140х52х30. электрод түрі - Ag/AgCl. | Кемінде 4 дана |
|  |  | 3 | ЭКГ үшін қағаз | Электрокардиографиялық тексеру жүргізу үшін ЭКГ үшін сапалы қағаз. Орындау-орам. Негізі термохимиялық. Тығыздығы - 55 г/м2+/-5г7/м2 кем емес, ақтығы – 86-94% кем емес. Өлшемдері: ені 58 мм-ден аспайды, ұзындығы 25 м-ден кем емес, координаталық тор ашық қызыл түсті | кемінде 1 дана |
|  |  | 4 | ЭКГ үшін гель | контейнерлердегі Гель электрокардиографиялық зерттеулер жүргізуге арналған. Гель пирогенді емес және улы емес. Көлемі-кем дегенде 0,3 л. тұтқырлық-орташа. Түсі-Түссіз | кемінде1 дана |
|  |  | 5 | тасымалдау сөмкесі | Аспапты тасымалдауға арналған сөмке. Стандартты ені (см), 34 см артық емес, стандартты биіктігі (см), (тұтқасыз) 10 см артық емес, стандартты ұзындығы(см), 40 см артық емес, материал – синтетикалық талшық | кемінде 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат көзіне қойылатын талаптар: 220 - 240 В (номинальдық), 50/60Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан - + 55 °C-қа дейін Салыстырмалы ылғылдылық: 30- 75 % -ға дейін Атмосфералық қысым : 70 - 110 кПа-ға дейін |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP: Шарт талаптарына сәйкес медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасу орны | Шарттың талаптарына сәйкес медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасу жері |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» ҚМУ «Облыстық жедел медициналық көмек орталығы»

ШЖҚ КМК   директорының м.а.                                                                                                                                                                           Белоног Ю.А.