|  |  |  |  | Қосымша опция ретінде ЭКГ-ны синдромдық қорытынды басып шығару және дисплейге шығару және ЭКГ амплитудалық-уақыттық параметрлерінің кестесін басып шығару арқылы автоматты түрде түсіндіру мүмкіндігі беріледі. Сондай-ақ, ЭКГ-ны Кабрер және Нэб бойынша тіркеу, сондай-ақ пайдаланушы таңдаған қорғасынды тіркеу мүмкіндігі бар. Жүрек ырғағының өзгергіштігін талдау режимінде дастарханның, гистограмманың және R-R интервалдарының ритмограммасының жазылуы, оларды кейіннен жылу қағазына басып шығару мүмкіндігі жүргізіледі. Электрокардиограф ЭКГ-ны мұрағатта жазуды, сақтауды және ЭКГ-ны мұрағаттан көшіруді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, ЭКГ мұрағатында сақталған пациент туралы ақпаратпен толықтыруға болады, ол ЭКГ-мен бірге байланыс арнасы арқылы беріледі. Электрокардиографты қоректендіру ауыспалы ток желісінен және алмалы-салмалы аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Электрокардиограф жұмыс режимдерінде бөлу топтарының тіркелуін қамтамасыз етеді: а) қол режимінде: - стандартты ретпен бір уақытта қорғасын топтарының бірінің үш арнасы бойынша (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) немесе қорғасын топтарының бірінің алты арнасы бойынша (I, II, III, aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); – Кабрер бойынша реттілікпен бір мезгілде топтарының бірінің үш арнасы бойынша (aVL, i, −aVR), (II, aVF, III), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) немесе топтарының бірінің алты арнасы бойынша (aVL, i, −aVR, II, aVF, III), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); НЭБ бойынша реттілікпен бір мезгілде D, A, I бұрмалардың үш арнасы бойынша; б) автоматты режимде: – стандартты реттілікпен (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) қорғасын топтарының үш арнасы бойынша немесе (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) ритмді зерттеу үшін топтан (I, II, III) кез келген бір шығарудың төртінші арнасы бойынша қосымша тіркеумен (I, II, III) (I, II, III, AVR, AVL, AVF), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); – стандартты ретпен 12 каналы бойынша синхронды түрде I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 жазу тасымалдаушысының баламалы қозғалыс жылдамдығы 25 мм/с; - топтардың үш арнасы бойынша синхронды Кабрер бойынша реттілікпен (aVL, i, - aVR), (II, aVF, III), (V1, V2, V3), (V4,V5, V6) немесе қорғасын топтарының алты арнасы бойынша (aVL, i,- aVR, II, aVF, III), (V1, V2, V3, V4, V5, V6) .в) қол және автоматты режимдерде: - пайдаланушының таңдауы бойынша үш немесе алты арнадан тұратын топтарда. Қолмен режимде жүрек соғу жиілігі және ЭКГ параметрлері өлшенеді және термо қағазына басып шығарылады: RRcp, RRmin, RRmax, max/min, ΔRR. Автоматты режимде жүрек соғу жиілігі және ЭКГ параметрлері термалды қағазда өлшенеді және басып шығарылады: - PQ, QT, QTc, RR уақыт аралықтары; - Р тістерінің ұзақтығы және QRS кешенінің ұзақтығы; - ST сегментінің деңгейі; - жүректің электрлік осінің бұрышы a QR. Кіріс кернеулерінің диапазоны 0,03-тен 10,00 мВ-қа дейін, ауқымы. Кернеуді өлшеу кезіндегі электрокардиографтың қателігі: а) абсолюттік, 0,05 – тен 0,50 мВ дейінгі диапазонда - ± 25 мкВ шегінде; б) салыстырмалы, 0,5 – тен 10,0 мВ дейінгі диапазонда - ± 5% шегінде. Электрокардиографтың сезімталдығы 2,5; 5; 10; 20 және 40 мм/мВ. Сезімталдықты орнатудың салыстырмалы қателігі - ± 5% шегінде. Амплитудалық сипаттаманың сызықтық болмауы ± 1,25% шегінде. Арна жазбасының тиімді ені кемінде 40 мм. Жазу тасығыштың қозғалыс жылдамдығы-5; 10; 12,5; 25 және 50 мм/с. Жазба тасығыштың қозғалыс жылдамдығын орнатудың салыстырмалы қателігі - ± 5% шегінде. Уақыт аралықтарын өлшеу кезіндегі қателік: а) абсолюттік, 0,02 – ден 0,20 с дейінгі диапазонда - ± 10 мс шегінде; б) салыстырмалы, 0,2 – ден 10,0 с дейінгі диапазонда - ± 5% шегінде. 1.2.11 10 Гц жиіліктегі кіріс кедергісі-кемінде 10 МОм. 1.2.12 синфазалық сигналдардың әлсіреу коэффициенті – кемінде 100000 (кемінде 100 дБ). 1.2.13 кіріске келтірілген ішкі Шу кернеуі-20 мкВ артық емес. Уақыт тұрақтысы: а) антидрейфті сүзгі ажыратылған кезде – кемінде 3,2 с; б) антидрейфті сүзгі қосылған кезде – 0,35-тен 0,70 с дейін. Амплитудалық-жиіліктік сипаттаманың (АЧХ)әркелкілігі 10 Гц жиіліктегі сигналға қатысты: а) 0,5 – 60 Гц жиілік диапазонында-минус 10-нан плюс 5-ке дейін %; б) 60 – тан 100 Гц-ке дейінгі жиілік диапазонында-минус 30-дан плюс 5-ке дейін %; в) 100 – ден 150 Гц-ке дейінгі жиілік диапазонында-минус 50-ден плюс 5% - ке дейін. Желілік сүзгі қосылған кезде сигналдың әлсіреуі: а) 49,5-50,5 Гц жиілік диапазонында-кемінде 20 дБ; б) 40 Гц кем және 60 Гц артық жиіліктерде – 6 дБ артық емес. Креморға қарсы сүзгі қосылған кезде сигналдың әлсіреуі: а) 35 Гц жиілікте – 3 дБ артық емес; б) 70 Гц жиілікте – кемінде 6 дБ. Тыныштандыру уақыты-1 с аспайды. Пациенттің тізбегіндегі нейтралды қоспағанда, кез келген электрод арқылы өтетін тұрақты ток – 0,1 мкА артық емес. Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны (жүрек соғу жиілігі) – 30-дан 300-ге дейін 1/мин. ЖЖЖ өлшеу кезіндегі қателік: а) абсолютті ± 2 1 / мин-30-дан 120 1/мин дейінгі диапазонда; б) салыстырмалы ± 2 % – 120-дан 300 1/мин дейінгі диапазонда. Электрокардиографтың кіруіндегі рұқсат етілген тұрақты кернеу - ±(300±30) мВ шегінде. Жұмыс режимін белгілеу уақыты-1 минуттан аспайды. Электрокардиографты қоректендіру а) номиналды жиілігі 50 Гц, кернеуі (220±22) в шегіндегі айнымалы ток желісінен б) алмалы-салмалы аккумулятордан; б) DC/DC арнайы түрлендіргіші арқылы кернеуі 10,5-тен 15,0 В-қа дейінгі автомобильдің борттық желісінен. Аккумулятор батареясы автоматты режимде кемінде 100 ЭКГ жазуды қамтамасыз етеді. Зарядтау уақыты 5 сағаттан аспайды. Электрокардиографтың ауыспалы ток желісінен үздіксіз жұмыс істеу уақыты-8 сағаттан аспайды. Айнымалы ток желісінен электрокардиограф тұтынатын қуат 40 ВА аспайды. Электрокардиографтың габариттік өлшемдері: а) ұзындығы – 265 мм артық емес; б) ені – 195 мм артық емес; в) биіктігі-70 мм артық емес. Электрокардиографтың салмағы-1,5 кг артық емес. Электрокардиографтың орташа қызмет ету мерзімі-5 жылдан кем емес. Істен шығудың орташа істелген жұмысы-кемінде 2000 сағат. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Науқастың кабелі | Жүректің биопотенциалдарын алу және электрокардиографтың кірісіне сигналдарды беру үшін науқастың аяқ-қолдары мен денесіне қолданылатын электродтарды қосуға қызмет етеді.құрамында дефибриллятор импульстарының әсерінен кіріс тізбектерін қорғау торабы бар. Электрокардиографтың PATIENT коннекторына қосылу үшін қосқышы бар кабель пластикалық корпустан шығады және электродтарды қосу үшін диаметрі 4 мм штепсельдері бар он сымдары. | 1 дана. |
|  |  | 2 | Кабель "USB 2,0 A-B, 2 м | Ұзындығы 2 м. USB 2.0 деректер беру стандарты, typea – typeB коннекторының түрі. | 1 дана. |
|  |  | 3 | DC-DC түрлендіргіші | Автомобильдің борттық желісінен 10,5-тен 15 В-қа дейінгі шекте қоректендіру үшін | 1 дана |
|  |  | 4 | Желілік қуат сымы | 198-ден 242 В дейінгі шектегі ауыспалы ток желісінен қоректендіру үшін | 1 дана |
|  |  | 5 | Тасымалдауға арналған сөмке | Электрокардиографты тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы мата сөмкесі. | 1 дана |
|  |  | 6 | Cardio PC бағдарламалық жасақтамасы | КОМПЬЮТЕРГЕ арналған арнайы бағдарламалық жасақтама. | 1 дана. |
|  |  | 7 | Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. | Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозатын түйіндер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Диаграммалық торы бар ені 110 мм термалды қағаз | 110х25х12 мм. сыртқы орау. | 2 дана |
|  |  | 2 | Электрод ЭКХ-01 қол-аяқ үшін | Аяқ-қолдарға арналған "прищепка" түріндегі Электрод. | 4 дана |
|  |  | 3 | Кеуде электроды ЭКХ | 03 кеудеге арналған "сорғыш" ттүріндеі электрод. | 6 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | - қоршаған орта температурасы, плюс 10-плюс 40ºC; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы-25ºC температурада 95% - дан аспайды; - атмосфералық қысым-630-дан 800 мм рт. ст. дейін. (83,9-дан 106,6 кПа-ға дейін). |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | Шарт талаптарына сәйкес DDP жеткізу пункті |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Күнтізбелік 60 күн шартқа қол қойылған сәттен бастап |  |  |  |
|  |  | Мекенжайы: Шарт талаптарына сәйкес DDP |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. |  |  |  |
|  |  | Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. |  |  |  |
|  |  | Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: |  |  |  |
|  |  | - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; |  |  |  |
|  |  | -медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;; |  |  |  |
|  |  | - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; |  |  |  |
|  |  | - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; |  |  |  |
|  |  | -медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); |  |  |  |
|  |  | - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |

№ РК-МТ-5№017777