Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1 Электрокардиограф трех/шестиканальный с микропроцессорным управлением

и автоматической обработкой ЭКГ

| Техническая спецификация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники | Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭК3ТЦ-3/6-с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ |  |  |  |
|  | (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  |  |  |  | (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Электрокардиограф | Электрокардиограф - это переносной прибор с регистрацией электрокардиограммы (далее ЭКГ) на термобумаге при помощи термопечатающего механизма и предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, при оказании медицинской помощи на дому и машине скорой помощи. Электрокардиограф имеет автоматический и ручной режимы регистрации стандартных кардиографических отведений. В автоматическом режиме производится синхронная регистрация кардиографических отведений длительностью до 16 с и выводом на печать по трем или шести каналам вдоль носителя записи либо по двенадцати каналам поперек носителя записи. Имеется также возможность синхронной регистрации ЭКГ по трем каналам с выводом по четвертому каналу предварительно выбранного отведения на протяжении всей автоматической регистрации для оценки ритма. В качестве дополнительной опции предоставляется возможность автоматической интерпретации ЭКГ с выводом на печать и дисплей синдромального заключения и распечаткой таблицы амплитудно-временных параметров ЭКГ Имеется также возможность регистрации ЭКГ по Кабрера и по Нэбу, а также регистрация отведений, выбранных пользователем. В режиме анализа вариабельности сердечного ритма производится запись скаттерограммы, гистограммы и ритмограммы R-R интервалов с возможностью их последующей печати на термобумаге. Электрокардиограф обеспечивает запись, хранение ЭКГ в архиве и копирование ЭКГ из архива. Также имеется возможность дополнить хранящуюся в архиве ЭКГ информацией о пациенте, которая передается по каналу связи вместе с ЭКГ. Питание электрокардиографа осуществляется от сети переменного тока и съемной аккумуляторной батареи. Электрокардиограф обеспечивает регистрацию групп отведений в режимах работы: а) в ручном режиме: – в стандартной последовательности одновременно по трем каналам одной из групп отведений (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) или по шести каналам одной из групп отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); – в последовательности по Кабрера одновременно по трем каналам одной из групп отведений (aVL, I, −aVR), (II, aVF, III), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) или по шести каналам одной из групп отведений (aVL, I, −aVR, II, aVF, III), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); – в последовательности по Нэбу одновременно по трем каналам отведений D, A, I; б) в автоматическом режиме: – в стандартной последовательности синхронно по трем каналам групп отведений (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) или по трем каналам групп отведений (I, II, III), (aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3), (V4, V5, V6) с дополнительной регистрацией по четвертому каналу любого одного отведения из группы (I, II, III) для исследования ритма или по шести каналам групп отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF), (V1, V2, V3, V4, V5, V6); – в стандартной последовательности синхронно по 12 каналам отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 поперек носителя записи с эквива-лентной скоростью движения носителя записи 25 мм/с; – в последовательности по Кабрера синхронно по трем каналам групп отведений (aVL, I, −aVR), (II, aVF, III), (V1, V2, V3), (V4, V5,V6) или по шести каналам групп отведений (aVL, I, −aVR, II, aVF, III), (V1, V2, V3, V4, V5, V6). в) в ручном и автоматическом режимах: – в последовательности по выбору пользователя группами по три или по шесть каналов. В ручном режиме измеряются и распечатываются на термобумаге частота сердечных сокращений и параметры ЭКГ: RRcp, RRmin, RRmax, max/min, ΔRR. В автоматическом режиме измеряются и распечатываются на термобумаге частота сердечных сокращений и параметры ЭКГ: – временные интервалы PQ, QT, QTc, RR; – длительность зубца Р и длительность комплекса QRS; – уровень сегмента ST; – угол электрической оси сердца A QRS. Диапазон входных напряжений – от 0,03 до 10,00 мВ, размах. Погрешность электрокардиографа при измерении напряжения: а) абсолютная, в диапазоне от 0,05 до 0,50 мВ – в пределах ± 25 мкВ; б) относительная, в диапазоне от 0,5 до 10,0 мВ – в пределах ± 5 %. Чувствительность электрокардиографа 2,5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ. Относительная погрешность установки чувствительности – в пределах± 5 %. Нелинейность амплитудной характеристики – в пределах ± 1,25 %. Эффективная ширина записи канала – не менее 40 мм. Скорость движения носителя записи – 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/с. Относительная погрешность установки скорости движения носителя записи – в пределах ± 5 %. Погрешность при измерении интервалов времени: а) абсолютная, в диапазоне от 0,02 до 0,20 с – в пределах ± 10 мс; б) относительная, в диапазоне от 0,2 до 10,0 с – в пределах ± 5%. 1.2.11 Входной импеданс на частоте 10 Гц – не менее 10 МОм. 1.2.12 Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 100000 (не менее 100 дБ). 1.2.13 Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу – не более 20 мкВ. Постоянная времени: а) при выключенном антидрейфовом фильтре – не менее 3,2 с; б) при включенном антидрейфовом фильтре – от 0,35 до 0,70 с. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) относительно сигнала на частоте 10 Гц: а) в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц – от минус 10 до плюс 5 %; б) в диапазоне частот от 60 до 100 Гц – от минус 30 до плюс 5 %; в) в диапазоне частот от 100 до 150 Гц – от минус 50 до плюс 5 %. Ослабление сигнала при включенном сетевом фильтре: а) в диапазоне частот от 49,5 до 50,5 Гц – не менее 20 дБ; б) на частотах менее 40 Гц и более 60 Гц – не более 6 дБ. Ослабление сигнала при включенном антитреморном фильтре: а) на частоте 35 Гц – не более 3 дБ; б) на частоте 70 Гц – не менее 6 дБ. Время успокоения – не более 1 с. Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через любой электрод, исключая нейтральный – не более 0,1 мкА. Диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС) – от 30 до 300 1/мин. Погрешность при измерении ЧСС в пределах: а) абсолютная ± 2 1/мин – в диапазоне от 30 до 120 1/мин; б) относительная ± 2 % – в диапазоне от 120 до 300 1/мин. Допустимое постоянное напряжение на входе электрокардиографа – в пределах ±(300±30) мВ. Время установления рабочего режима – не более 1 мин. Питание электрокардиографа осуществляется: а) от сети переменного тока номинальной частотой 50 Гц напряжением в пределах (220±22) В б) от съемной аккумуляторной батареи; б) от бортовой сети автомобиля напряжением в пределах от 10,5 до 15,0 В через специальный преобразователь DC/DC. Аккумуляторная батарея обеспечивает запись не менее 100 ЭКГ в автоматическом режиме. Время заряда не более 5 часов. Время непрерывной работы электрокардиографа от сети переменного тока – не более 8 часов. Мощность, потребляемая электрокардиографом от сети переменного тока, не более 40 ВА. Габаритные размеры электрокардиографа: а) длина – не более 265 мм; б) ширина – не более 195 мм; в) высота – не более 70 мм. Масса электрокардиографа – не более 1,5 кг. Средний срок службы электрокардиографа – не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 2000 часов. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель пациента | Служит для подключения электродов, накладываемых на конечности и тело пациента с целью съема биопотенциалов сердца, и последующей передачи сигналов на вход электрокардиографа.содержит узел защиты входных цепей от воздействия импульсов дефибриллятора. Из пластмассового корпуса выходят кабель с разъемом для подключения к разъему PATIENT электрокардиографа и десять проводов отведений со штекерами диаметром 4 мм для подключения электродов. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель "USB 2,0 A-B, 2 м | Длина 2 м. стандарт передачи данных USB 2.0, тип коннектора typeA – typeB. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Преобразователь DC-DC | Для питания от бортовой сети автомобиля в пределах от 10,5 до 15 В | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шнур питания сетевой | Для питания от сети переменного тока напряжением в пределах от 198 до 242 В | 1 шт. |
|  |  | 5 | Сумка-футляр для переноски | Матерчатая сумка для удобства переноски и хранения электрокардиографа. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Программное обеспечение CardioPC | Специализированное программное обеспечение для ПК. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Руководство по эксплуатации | На государственном и русском языках. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Термобумага шириной 110 мм с диаграммной сеткой | 110х25х12мм. наружная намотка. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Электрод на конечность ЭКХ-01 | Электрод типа «Прищепка» для конечностей. | 4 шт. |
|  |  | 3 | Электрод грудной ЭКХ-03 | Электрод типа «Присоска» для грудной клетки. | 6 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - температура окружающей среды – от плюс 10 до плюс 40ºС; - относительная влажность воздуха – не более 95 % при температуре 25ºС; - атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст. (от 83,9 до 106,6 кПа). |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с момента полписания договора |  |  |  |
|  |  | Адрес: DDP согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

№ РК-МТ-5№017777

Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев

Доставка, установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.

Гарантия от производителя не менее 24 месяцев

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта

поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности,

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати

четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр

государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор                                                                      Утебаев А.О.