Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок Амбу дыхательный для ручной ИВЛ , многоразовый детский | Мешок дыхательный силиконовый, впускной клапан, клапан резервного мешка, резервный мешок, трубка для подсоединения к баллону, маска лицевая Технические характеристики: Объем дыхательного мешка, мл: 500±50 мл , Объем резервного мешка, 1500 мл, Максимальный объем за один цикл (одна рука) - 300±30 мл , Маска анестезиологическая №:3, Клапан ограничивающий давление - 40 см H2O+ 5 см H2O 15 л/мин, Соединитель клапана пациента- Поворотный соединитель ISO 22/ 15 мм, Соединитель клапана резервуара- Вход камеры: внутренний диаметр 29 мм, O2 резервуар: внешний диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0-10 + 3.0 см H2O Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная трубка - 2 метра. | шт | 25 | 13000 | 325000 | 20 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

_____________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбу қабы балалар үшін көп реттік | Силикон тыныс алу қабы, енгізу клапаны, сақтық қаптың клапаны, сақтық қап, баллонға қосу үшін түтек, бет маскасы Техникалық сипаттамасы: Тыныс қабының өлшемі, мл: 500±50 мл , Тыныс қабының көлемі, 1500 мл, Бір цикл үшін(бір қол) максималды көлемі - 300±30 мл , Маска анестезиологиялық №:3, Қысым шектеуші клапан - 40 см H2O+ 5 см H2O 15 л/мин, Пациент клапанының қосқышы - бұрылыс қосқышы ISO 22/ 15 мм, резервуар клапанының қосқышы- камера кірісі: ішкі диаметр 29 мм, O2 резервуары: сыртқы диаметр 25 мм. Бақылау клапаны - 0-10 + 3.0 см H2O минутына 5 л кезінде калибрленген, оттек түтегі - 2 метр . | дана | 25 | 13000 | 325000 | 20 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |