Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

Техникалық ерекшелігі Лот № 1 Керек жарақтары бар электрокардиографы  аппараты

| Техническалық ерекшелігі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Керек жарақтары бар электрокардиографы аппараты |  |  |  |
|  | (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті саны |
|  |  |  |  |  | (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жинақтаулар |  |  |  |
|  |  | 1 | Керек-жарақтары бар Электрокардиографы аппараты | 12 тарам бойынша ЭКГ сигналын бір мезгілде жазуға және басып шығаруға арналған электрокардиографиялық аспап, кем дегенде 3 таңдалған тарамды көрсететін графикалық экран (70 x 36мм), экран қарары (нүктелер): 128x64, біріктірілген әріптік-сандық және функционалды пернетақта, әр электродтың байланыс көрсеткіші, қағаз ені: кемінде 58 мм, қағаз түрі: орама, басып шығару түрі: термо, сезімталдық: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, қағаз беру жылдамдығы: 5, 10, 25, 50 мм/с, адаптивті желілік сүзгі: 50-60Гц, бұлшықет артефактілерінің сүзгісі (тремор): 25, 35 Гц, негізгі сызық сүзгілері: 0.05 (3.2), 0.11 (1.5), 0.25 (0.6 с), 0.50 (0.3 с), 1.50 (0.1 с), Неб бойынша тарамдарды пайдалана отырып ЭКГ зерттеу мүмкіндігімен «Кеуде қуысының оң жақ жартысынан бастап кеуделік тарамдарды пайдалана отырып ЭКГ зерттеуі: V3R, V4R, V5R, V6R» , бейнелейтін тарамдардың саны: 1, тарамдарды басып шығару:- кемінде - 6, кемінде 6 ЭКГ жазбасын сақтайды (10 секундтық интервал), 6 қолданушыға арналған барлық параметрлерді баптау, қолмен, автоматты және қолданушы профильдері, ЭКГ-ның ұзақ жазбалары, автоматты жұмыс режимінде нақты уақытта синхронды беру, дефибрилляциядан қорғау, желіден немесе аккумулятордан қоректендіру, бағдарламалық қамтамасыз ету орыс тілінде. Диагностикалық модуль: талдау кестесі (уақыт аралықтары, сегменттердің амплитудасы, электр бұрыштарын есептеу және жүрек соғу жиілігі), сөзбен түсіндіру, орташа (базиспен белгіленген кешендердің орташа мәні), соңғы 10 секунд ішінде жүрек ырғағына шолу., кардиостимулятордың сипаттамаларын талдау (импульстарды өлшеу және сілтемелерді таңбалау) Өлшемдері-276 x 168 x 74 мм артық емес, салмағы-аксессуарларсыз 2 кг артық емес, қоректендіру 100-230 В, 50-60 Гц, жиілік диапазоны 0,049-165 Гц кем емес, кванттау шуылы 3,9 мкВ кем емес, АЦП дискреттілігі 13 бит артық емес, іріктеу жиілігі 2000 Гц / 12 бұрудан кем емес, 18000 Гц/1 бұру, динамикалық диапазон 15,9 мВ артық емес, поляризация кернеуі ± 400 мВ кем емес, макс. қанықтыру кернеуі± 5V, кіріс кедергісі> 20mm, кедергіні басу режимі 100db-ден астам, IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4 қауіпсіздік стандарттары, IEC 536 сәйкес II қорғаныс класы, батарея сыйымдылығы, автоматты режим: 30 басып шығарудан аспайды; қол режимі: 35 мин басып шығаруға дейін; күту: 90 минуттан кем емес, батареяның заряды 3 сағаттан аспайды (толық разряд кезінде). | Кемінде 1 дана. |
|  |  | Қосымша жинақтаулар: |  |  |  |
|  |  | 1 | ЭКГ үшін пациенттің кабелі | Науқастың кабелі қоршаған ортадағы токтардың ағып кету және ЭКГ жазу кезінде бұзылуларға әкелу салдарынан электр кедергілерін азайтуға арналған. Электродтардың сенімді бекітілуі, бұрмалардың түстік таңбалануы дефибрилляция жүргізу үшін қорғанышы, "банан" түріндегі ашасы бар, желілігі – 10 данадан кем емес, жалпы ұзындығы 3450 мм кем емес, кабельдің негізгі бөлігінің ұзындығы 2000 мм кем емес, кабельдің бөлек бөлігінің ұзындығы 1450 см кем емес. | Кемінде 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары және тозатын түйіндер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кеуделік электроды | ЭКГ үшін, ересектерге арналған, бұрандасы мен қысқышы бар көп рет қолданылатын кеуделік электрод. Диаметрі кемінде 24 мм. электрод түрі-Ag / AgCl | Кемінде 6 дана. |
|  |  | 2 | Қол-аяққа арналған электродтар | ЭКГ үшін қайта қолдануға болатын электрод, ересектерге арналған клемма, бұрандасы мен қысқышы бар. Электродтардың түстік белгісі. Электродтың мөлшері (мм ДхВхШ) - 140 х 52 х 30 артық емес. Электродтың түрі-Ag / AgCl. | Кемінде 4дана.т. |
|  |  | 3 | ЭКГ қағазы 58 мм | Электрокардиографиялық тексеру жүргізу үшін ЭКГ үшін сапалы қағаз. Орындау-орама. Негізі-термохимиялық. Тығыздығы кемінде-55 г/м2+/ – 5г7/м2, ақтығы кемінде 86-94%. Өлшемдері: ені 58 мм-ден аспайды, ұзындығы 25 м-ден кем емес, координаттық торы ашық қызыл түсті. | Кемінде 1 дана. |
|  |  | 4 | ЭКГ гель 300 мл | Ыдыстардағы гель электрокардиографиялық зерттеулер жүргізуге арналған. Гель апирогенді және улы емес. Көлемі-кем дегенде 0,3 л. тұтқырлық-орташа. Түсі-Түссіз | Кемінде 1 дана. |
|  |  | 5 | Тасымалдауға арналған сөмке | Аспапты тасымалдауға арналған сөмке. Стандартты Ені (см), 34 см - ден аспайды, стандартты биіктігі (см), 10 см-ден аспайды (ұстағышсыз), стандартты ұзындығы (см), 40 см-ден аспайды, материал-синтетикалық талшық | Кемінде 1 дана. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қоректенуге қойылатын талаптар: 220 - 240 В (номиналды), 50/60 Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 ° C-тан + 55 °C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 30-дан 75-ке дейін %Атмосферное давление: от 70 до 110 кПа |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP: Шарт талаптарына сәйкес медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру талаптары |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн және шарт талаптарына сәйкес орналастыру орны. |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |

Директордың м.а.                                                                                       Белоног Ю.А.