Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1 Электрокардиограф  с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники, (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МИ | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Электрокардиограф с принадлежностями | Электрокардиографический прибор для одновременной записи и печати ЭКГ сигнала по 12 отведениям, графический экран (70 x 36мм), отображающий не менее 3 выбранных отведений, резолюция экрана (точки): 128x64, комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура, индикация контакта каждого электрода, ширина бумаги: не менее 58 мм, вид бумаги: рулон, вид печати: термо, чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ , скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с, адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц, фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц, фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клети :V3R, V4R, V5R, V6R», количество отображаемых отведений: 1, печать отведений:- не более 6, сохраняет не менее 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал), настройка всех параметров под 6 пользователей, ручной, автоматический и пользовательский профили, длинные записи ЭКГ, синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы, защита от дефибрилляции, питание от сети или аккумулятора, программное обеспечение на русском языкe. Диагностический модуль: таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма), интерпретация словами, усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса), обзор сердечного ритма за последние 10 сек.,анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) Размеры – не более 276 x 168 x 74 мм, вес - без аксессуаров не более 2 кг, питание 100-230 В, 50-60 Гц, частотный диапазон не менее 0,049-165 Гц, шум квантования не менее 3,9 мкВ, дискретность АЦП не более 13 бит, частота дискретизации не менее 2000 Гц/12 отведений, 18000 Гц/1 отведение, динамический диапазон не более 15,9 мB, напряжение поляризации не менее ± 400 мB, макс. напряжение насыщения± 5 В, входное сопротивление> 20MОм, режим подавления помех более 100дБ, стандарты безопасности IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, класс защиты II в соответствии с IEC 536, емкость аккумулятора, автоматический режим: не более 30 распечаток; ручной режим: до 35 мин печати; режим ожидания: не менее 90 мин., врем заряда аккумулятора не более 3 часа (при полной разрядке). | Не менее 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | кабель пациента для ЭКГ | Кабель пациента разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ.Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – не менее10 шт, общая длина не менее 3450 мм, длина основной части кабеля не менее 2000 мм, длина раздельной части кабеля не менее 1450 см. | Не менее 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | грудной электрод | Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом. Диаметр не менее 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl | Не менее 6 шт. |
|  |  | 2 | электроды для конечностей | Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) - не более140х52х30. Тип электрода - Ag/AgCl. | Не менее 4 шт. |
|  |  | 3 | ЭКГ бумага | Для проведения электрокардиографического обследования качественная бумага для ЭКГ. Исполнение -рулон. Основа – термохимическая. Плотность не менее - 55 г/м2+/-5г7/м2, Белизна – не менее 86-94%. Размеры: ширина не более 58мм, длина не менее 25м, Координатная сетка светло-красного цвета | Не менее 1 шт. |
|  |  | 4 | гель ЭКГ | Гель в емкостях предназначен для проведения электрокардиографических исследований. Гель апирогенный и нетоксичный. Объем – не менее 0,3 л. Вязкость – средняя. Цвет-бесцветный | Не менее 1 шт. |
|  |  | 5 | переносная сумка | Сумка для транспортировки прибора. Стандартная ширина (см), не более 34 см, стандартная высота (см), не более (без держателя) 10 см, стандартная длина (см), не более 40 см, материал - синтетическое волокно | Не менее 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C Относительная влажность: от 30 до 75 % Атмосферное давление: от 70 до 110 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки медицинской техники 30 календарных дней с момента подписания Договора и место дислокации согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

И. о  директора                                                                 Белоног Ю.А.

Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев

Доставка, установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.

Гарантия от производителя не менее 24 месяцев

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта

поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности,

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати

четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр

государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

И.о директора                                                                      Белоног Ю.А.