«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«Облыстық жедел медициналық көмек орталығы»ШЖҚ КМК

_____________ Утебаев А.О.

| Лоттың атауы | Параметрлері |
| --- | --- |
| Жүрекке тікелей емес массаж жасауға арналған электромеханикалық Аппарат | Ересектер мен 8 жастан асқан балалардағы ERC/AHA қолданыстағы директиваларына сәйкес жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу кезінде кеудені қысуға арналған құрылғы болып табылады. Құрылғы мыналарды қамтиды: - Кеуде қуысының биіктігі 14-тен 34 см-ге дейінгі диапазондағы пациенттерде пайдалану мүмкіндігі; ## - Науқастың салмағы мен кеуде еніне қатысты шектеулердің болмауы; - Оның бөлшектерінің мөлдірлігі арқасында кардиокатетер зертханасында қолдану мүмкіндігі; ## - SD картасындағы оқиға деректерін сақтау мүмкіндігі; ## - Қабылдау және беру құрылғыларымен жұптастыру мүмкіндігі үшін Bluetooth функциясы; ## - Шаң мен су шашырауынан қорғау дәрежесі IP54-тен кем емес; ## - Тұрақты токтың 12-33 В және ауыспалы токтың 100-240 В (электр желісінің кернеуі 50-60 Гц) жұмыс істеу мүмкіндігі)- Салмағы 9 кг-нан аспайды; - Диапазондағы жұмыс температурасы – 20-дан төмен емес + 45 °C-қа дейін; -Диапазондағы қысу жиілігі 80-нен кем емес 120-ға дейін сығу/мин (жеке теңшелетін қадаммен 1-ден артық емес сығу/мин); - Диапазондағы қысым тереңдігі 2-ден 6 см-ге дейін (0,1 см-ден аспайтын жеке теңшелетін қадаммен); ## - Терапия режимдерін таңдау - 30:2 / 15:2 / үздіксіз; - Түрлі-түсті жарықдиодты дисплей, артқы жарығы бар, диагоналі кемінде 2,4 дюйм, қалған жұмыс уақытын минуттарда, жұмыс режимін, қысым тереңдігін, қысым жиілігін, терапия уақытын, батареяның негізгі жұмыс уақытын минутпен көрсетеді - Терапия кезінде қысымның тереңдігі мен жиілігін реттеуді және реттеуді қамтамасыз ететін орталық бағдарламалық перне; - Дыбыс-бейне сигнал беру жүйесі; ## - Кеуде қуысының батуы кезінде, тыныс алудың әр үзілісінен кейін немесе 100-ден аспайтын қысудан кейін (үздіксіз режимде) автоматты калибрлеуді,реттеуді және басу тереңдігін өтеуді қамтамасыз ететін функция); ## - Литий-полимерлі (LiPo) аккумуляторы жұмыс уақыты кемінде 90 минут және қалған заряд деңгейін көрсететін және қызмет ету мерзімі кемінде 300 зарядтау/разрядтау циклын көрсететін жарық диодты дисплейі бар; ## - Литий-полимерлі (LiPo) аккумуляторы жұмыс уақыты кемінде 90 минут және қалған заряд деңгейін көрсететін және қызмет ету мерзімі кемінде 300 зарядтау/разрядтау циклын көрсететін жарық диодты дисплейі бар; ## - 0-ден кем емес 80% дейінгі диапазондағы деңгейге магнитті ашасы арқылы (терапиясыз) аккумуляторды зарядтау уақыты 110 минуттан артық емес және 80-кем емес 100% дейін диапазондағы деңгейге шамамен 30 минут; ## -Жарық дабылы функциясы бар терапияны бастау/тоқтату түймесі; ## -Кемінде-20-дан +45 градусқа дейін диапазонда температуралық жұмыс режимі; ## -Кемінде 3-тен 8 секундқа дейінгі диапазонда желдету үзілісінің уақытын реттеу мүмкіндігі; ## - Желдету үзілісі кезінде батареяны қосалқы батареямен тез ауыстыру мүмкіндігі; ## - Реттеу қадамы минутына 1 компрессиядан аспайтын минутына 80-нен 120 компрессияға дейінгі диапазондағы компрессиялардың реттелетін жиілігі; ## - Реттеу қадамы 0,1 сантиметрден аспайтын 2-ден 6 сантиметрге дейінгі диапазондағы компрессиялардың реттелетін тереңдігі; ## 3-тен 8 секундқа дейін кем емес диапазондағы желдеткіш үзілісінің реттелетін уақыты; ## - Аспаптың жұмыс шуы 70 Дб артық емес; - Оның конструкциясы арқасында реанимация кезінде пациенттің кеудесіне барлық жағынан қол жеткізу. - Пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 37 ай кепілдік сервистік қызмет көрсету. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |

Таныстым: ___________ Жужгов В.В.- бас дәрігердің емдеу ісі бойынша орынбасарының м.а.