«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП»

КГУ «УЗ акимата СКО»

_____________ Утебаев А.О.

| Наименование лота | Параметры |
| --- | --- |
| Аппарат электромеханический̆ для проведения непрямого массажа сердца | Аппарат должен быть предназначен для сжатия грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимациив соответствии с действующими директивами ERC/AHAу взрослых и детей от 8 лет. Прибор должен иметь: ## - Возможность использования у пациентов с высотойгрудной клетки в диапазоне не хуже от 14 до 34 см; ## - Отсутствие ограничений в отношении веса пациента и ширины грудной клетки; - Возможность использования в кардиокатетерной лаборатории, благодаря ренгенопрозрачности его деталей; ## - Функцию сохранения данных об инцидентах на SD-карте; ## - ФункциюBluetooth для возможности сопряжения с приёмно-передающими устройствами; ## - Степень защиты от пыли и водяных брызг не менее IP54; ## - Возможность работы от 12-33 В постоянного тока и 100-240 В переменного тока (напряжение электросети 50-60 Гц) ## - Вес не более 9 кг.; - Рабочуютемпературу в диапазоне не хуже от – 20 до + 45 °C; - Частоту сжатия в диапазоне не хуже от 80 до 120 сжатий/мин (индивидуально настраиваемым шагом не более чем 1 сжатие/мин); ## - Глубину давления в диапазоне не хуже от 2 до 6 см (индивидуально настраиваемым с шагом не более чем 0,1 см); ## - Выбор режимов терапии - 30:2 / 15:2 / непрерывный; ## - Цветной светодиодный дисплей, с подсветкой, диагональю не менее 2,4 дюймас одновременным отображеним оставшегося времени работы в минутах, режима работы, глубины давления, частоты давления, временитерапии, основного времени работы от аккумулятора в минутах - Центральные программные клавиши, обеспечивающие настройку и регулировку глубины и частоты давления во время проведения терапии; - Аудиовизуальную систему сигнализации; - Функцию, обеспечивающую автоматическую калибровку, регулировку и компенсацию глубины нажатия при западении грудной клетки,после каждого перерыва на дыхание или после не более чем 100 компрессий (при непрерывном режиме); ## - Литий-полимерный (LiPo) аккумулятор со временем работы не менее 90 минут и светодиоидным дисплеем, показывающим уровень оставшегося зарядаи сроком службы не менее 300 циклов заряки/разрядки; ## - Время зарядки аккумулятора через магнитную вилку (без терапии) не более 110 минут, до уровня в диапазоне не хуже чем от 0 до 80% и около 30 минут до уровня в диапазоне не хуже чем от 80 до 100%; ## - Кнопку запуска/остановки терапии с функцией световой сигнализации; ## - Температурный режим работы в диапазоне не хуже от – 20 до +45 градусов; ## - Возможность регулировки времени вентиляционной паузы в диапазоне не хуже от 3 до 8 секунд; ## - Возможность быстрой замены батареи на запасную во время вентиляционной паузы; ## - Регулируемую частотукомпрессий в диапазоне не хуже от 80 до 120 компрессий в минуту с шагом регулировки не более 1 компрессии в минуту; ## - Регулируемую глубину компрессий в диапазоне не хуже от 2 до 6 сантиметров, с шагом регулировки не более 0,1 сантиметра; ## - Регулируемое время вентиляционной паузы в диапазоне не хуже от 3 до 8 секунд; ## - Рабочий шум прибора не более 70 Дб; - Доступ к грудной клетке пациента со всех сторон во время проведения реанимации благодаря его конструкции. - Гарантийное сервисное обслуживаниене менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |

Ознакомлен: ___________ Жужгов В.В.- зам. главного врача по лечебной части