«Утверждаю»                                                                                                                                              и.о. главного врача                                                                                                                    ________Ким С.А.

Техническая спецификация

Лот «Автоматическое устройство для сердечно-легочной реанимации»

Автоматическое устройство для сердечно-легочной реанимации предназначено для оказания первой помощи пострадавшему при остановке сердца путем проведения непрямого массажа сердца с помощью компрессионных ремней, автономно осуществляющих механические сжатия грудной клетки в течение длительного времени.Оборудование используется в качестве дополнения к ручной сердечно-легочной реанимации на взрослых пострадавших при отсутствии у них сознания и самостоятельного дыхания. Оборудование возможно применять как для транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию, так и в случаях ожидания медицинских работников на месте происшествия несчастного случая. Возможность эксплуатации оборудования при транспортировки пострадавшего по наклонной поверхности под углом до 45 градусов с проведением непрерывных компрессий. Оборудование должно включать в себя следующие компоненты: платформу, компрессионный и фиксирующие ремни, аккумуляторы, зарядное устройство, носилки. Платформа должна располагаться на мягких носилках из плотного прочного материала, с помощью которых можно транспортировать пострадавшего.Наличие ручек на платформе для удобства доставки оборудования на место оказания помощи пострадавшему. Платформа должна содержать механический приводной механизм, систему управления и электронику для создания и управления силой, необходимой для механического сжатия грудной клетки пострадавшего. Возможность размещения тела пострадавшего спиной вниз на платформу оборудования согласно обозначениям и схематическим линиям. Возможность закрепления тела пострадавшего фиксирующими ремнями. Наличие специальногокомпрессионногоремня, который прикреплен к платформе и автоматически подгоняется под размеры грудной клетки пострадавшего. Возможность анализа размеров грудной клетки. Компрессионный ремень должен равномерно распределять нагрузку в области всей грудной клетки. С помощью компрессионного ремня возможно автоматически проводить равномерные сжатия грудной клетки пострадавшего согласно утвержденному алгоритмуERC (Европейского совета по реанимации) 30 компрессий на 2 вдоха. Наличие звуковых сигналов для напоминания проведения искусственного дыхания. Возможность переключения оборудования в режим непрерывных компрессий. Наличие в оборудовании панели управления с элементами управления и индикаторами для эксплуатации оборудования. Наличие в панели управления дисплея с отображением настроек оборудования, текстовых подсказок, информации о состоянии заряда батарей, продолжительности компрессий, отключения звука. Дисплей жидкокристаллический дисплей с активной подсветкой и регулируемой контрастностью. Источник питания оборудования: съемная перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея. Время работы устройство от одной полностью заряженной батареи не менее 30 минут. Зарядка батареи должна осуществляется в специальном зарядном устройстве с двумяотсеками для одновременной зарядки двух батарей. Наличие на зарядном устройстве индикаторов состояния зарядки и цикла тестирования. Зарядное устройство должно подключаться к обычной бытовой электросети через сетевой шнур. Время полной зарядки составляет не более 4 часов при температуре окружающей среды 25°C.

Комплект поставки:

- Платформа – 1 шт

- Компрессионный ремень – 3 шт

- Аккумулятор – 3 шт.

- Зарядное устройство – 1 шт.

- Носилки – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Гарантийный талон с печатью официального представителя производителя на территории Казахстана.

Необходимые документы:

1.Копия Регистрационного удостоверения, заверенная печатью официального представителя производителя на территории Казахстана.

2. Оригинал авторизационного письма от официального представителя производителя в Республике Казахстан.

3. Наличие Талона или Лицензии на реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения в РК.

4.Письмо с печатью официального представителя производителя в Республике Казахстан о готовности предоставления гарантийного и сервисного обслуживания закупаемого оборудования.

Условия поставки: Поставка до 20 декабря2020 года.

Гарантийный срок на оборудование: 2 года.