Приложение 2

Техническая спецификация

Дата «___»____________2021г.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | аппарат визуализации вен портативный, бесконтактный для визуализации периферических вен |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | аппаратвизуализациивен | Не инвазивный аппарат Использование прибора для определения вен у взрослых, детей в процедурных кабинетах при взятии крови на анализ,диализе, и других целей в медицинских направлениях. Тип изображений - проекционный Технология изображения - DLP от компании Режим проецирования - нормальный режим, режим зеленого света, режим распознавания глубины залегания вены, режим реверса с переключением навзрослый и детский режимы Источник света - две инфракрасные лампы с длинами волн 850нм-940нм Оптические линзы производства компании SONY ( Япония) Скорость обработки изображений - ≤25 кадр / с Оптимальное расстояние изображения - 210 мм ± 30 мм Разрешение изображения - 856х480 пикс. Точность выравнивания - ≤0.5mm Время выхода в рабочий режим прибора ± 4 сек. Рабочая температура и влажность - 0 ℃ ~ 45 ℃, ≤ 80% Аккумулятор - DC7.4V 3000mAH Регулирование направления -любое направление Энергия инфракрасного излучения при естественном освещении -≤60μW/м2 Максимальная яркость -≤1500 люкс Четыре настраиваемых уровня яркости Номинальная мощность -8 Вт. Глубина распознавания сосудов - три режима 0-2мм,2-4мм,4-8мм Сканирование всех цветовых типов кожи Время работы от Li-ion батареи -≤200 минут Время непрерывной работы - >2,5 часа Время зарядки батареи -4 часа Температура хранения, влажности -10 ℃ ~ 45 ℃, ≤ 80% Адаптер напряжения - DC 12V, AC 220V 50Hz Размер аппарата (мм)-213 х 65 х 62 Вес(кг) -0.43 Режим проецирования - нормальный режим, режим зеленого света, режим распознавания глубина, режим реверса с переключением на взрослый и детский - Функция изменение размера изображения на большой(взрослый) и малый(детский) Использование прибора для определения вен у взрослых, детей в процедурных кабинетах при взятии крови на анализ, диализе, и других целей в медицинских направлениях. • Четыре настраиваемых уровня яркости • Сканирование всех цветовых типов кожи |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP город________________ |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 45 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее ХХ месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |
| 9 | Другие требования и условия |  |  |  |  |