Техникалық  сипаттамасы

Лот «Жүрек-өкпе реанимациясы үшін автоматты құрылғы»

Жүрек-өкпе реанимациясына арналған автоматты құрылғы ұзақ уақыт бойы кеуде клеткасын механикалық қысуды автономды жүзеге асыратын компрессиялық белдіктің көмегімен жүрекке тікелей емес массаж жасау арқылы жүрек тоқтаған кезде зардап шегушіге алғашқы көмек көрсетуге арналған.

Жабдық ересек зардап шеккендерде олар ессіз болған және  өз бетінше тыныс    алмаған кезде қолмен жүрек-өкпе реанимациясына қосымша ретінде пайдаланылады

Жабдықты зардап шегушіні медициналық ұйымға тасымалдау үшін де, медициналық қызметкерлер жазатайым оқиға болған жерде күту жағдайларында да қолдануға болады. Үздіксіз компрессия жүргізу арқылы зардап шегушіні 45 градусқа дейінгі бұрышпен көлбеу беті бойынша тасымалдау кезінде жабдықты пайдалану мүмкіндігі. Жабдық келесі компоненттерді қамтуы тиіс: платформа, компрессиялық және бекіткіш белдіктер, аккумуляторлар, зарядтау құрылғысы, зембілдер. Платформа қатты материалдан жасалған жұмсақ зембілдерде орналасуы керек, олардың көмегімен зардап шегушіні тасымалдауға болады. Зардап шегушіге көмек көрсету орнына жабдықты жеткізуге ыңғайлы болу үшін платформада тұтқалардың болуы. Платформада механикалық жетек механизмі, зардап шегушінің кеуде қуысын механикалық қысу үшін қажетті қуатты құру және басқару үшін басқару жүйесі мен электроника болуы тиіс. Белгілер мен схемалық сызықтарға сәйкес жабдықтың платформасына зардап шеккен адамның денесін арқамен   орналастыру мүмкіндігі. Зардап шегушінің денесін бекіткіш белдіктермен бекіту мүмкіндігі. Платформаға бекітілген және зардап шегушінің кеуде өлшеміне автоматты түрде сәйкес келетін арнайы компрессиялық белдіктің болуы. Кеуде қуысының өлшемін талдау мүмкіндігі. Компрессиялық белбеу кеуде қуысының барлық аймағында жүктемені біркелкі бөлуге тиіс. Компрессиялық белдіктің көмегімен ERC (реанимация бойынша Еуропалық Кеңес) бекітілген алгоритміне сәйкес зардап шегушінің кеуде қуысының біркелкі қысылуын 2 дем алуға 30 компрессия автоматты түрде жүргізуге болады. Жасанды тыныс алуды еске салу үшін дыбыстық сигналдардың болуы. Жабдықты үздіксіз компрессия режиміне ауыстыру мүмкіндігі. Жабдықта басқару элементтері мен жабдықтарды пайдалануға арналған индикаторлары бар басқару тақтаның болуы.Басқару тақтасында жабдықтың параметрлері, мәтіндік кеңестер, батарея зарядының күйі, компрессия ұзақтығы, дыбысты өшіру туралы ақпарат көрсетілген дисплейдің болуы.      Белсенді жарықтандырумен және контрастпен реттелетін сұйық кристалды дисплей. Жабдықтың қуат көзі: алынбалы қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятор батареясы. Құрылғының жұмыс уақыты толық зарядталған бір батареядан кемінде 30 минут. Батареяны зарядтау екі батареяны бір уақытта зарядтау үшін екі бөлігі бар арнайы зарядтау құрылғысында жүзеге асырылуы тиіс. Зарядтау құрылғысында зарядтау жағдайы мен тестілеу циклі индикаторларының болуы.

Зарядтау құрылғысы желілік сым арқылы әдеттегі тұрмыстық электр желісіне қосылуы тиіс. Толық зарядтау уақыты қоршаған орта температурасы 25°C болғанда 4 сағаттан аспайды.

- Жеткізу жиынтығы:

- Платформа – 1 дана

- Компрессиялық белдік – 3 дана

- Аккумулятор – 3 дана

- Зарядтау құрылғысы – 1 дана

- Зембіл  – 1 дана

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

- Қазақстан аумағында өндірушінің ресми өкілінің мөрі бар Кепілдік талоны.

Қажетті құжаттар:

1. Қазақстан аумағында өндірушінің ресми өкілінің мөрімен расталған тіркеу куәлігінің көшірмесі.

2. азақстан Республикасындағы өндірушінің ресми өкілінен авторландыру хаттың түпнұсқасы.

3. ҚР-да медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуге талонның немесе лицензияның болуы.

4. Сатып алынатын жабдыққа кепілдік және сервистік қызмет көрсетуге дайын екендігі туралы өндірушінің Қазақстан Республикасындағы ресми өкілінің мөрі бар хат.

Жеткізу шарттары: 60 күнтізбелік күн жеткізу.

Жабдыққа кепілдік мерзімі: 2 жыл.