| «Бекітемін» Бас дәрігер _________А.О.Утебаев |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIFE-BASE 4 NG платформасында ӨЖЖ аппараты капнографиясымен | Оттегіні сақтау және беру жүйесімен бірге көлік платформасында бекітілген өкпені жасанды желдетуге арналған тасымалды аппарат |  |
|  | пациент шығаратын ауада CO2 концентрациясын өлшеу мүмкіндігі бар (капнография) жаңа туған нәрестелерде, балалар мен ересектерде өкпені жасанды желдету(ӨЖЖ) үшін көліктік сараптамалық сынып аппараты Аппарат 2 л оттегі баллонымен, редуктормен, қысымды шлангпен бірге тасымалданатын металл платформада құрастырылған. |  |
|  | ӨЖЖ аппаратын және оттегі жабдығын монтаждауға арналған тасымалды платформа. |  |
|  | Зембілдерде, каталкаларда, ауруханалық төсектерде немесе жедел жәрдем автомобилінің салонының қабырғаларында ӨЖЖ аппаратын жылдам бекіту/түсіру мүмкіндігі |  |
|  | Платформа сенімді бекітуді қамтамасыз етеді: CO2 өлшеуіші бар ӨЖЖ аппараты, пациенттің тыныс алу контуры; сыйымдылығы 2 л оттегі баллоны; оттегі редукторы; қысым оттегі шлангы бар |  |
|  | латформа EN 1789& 2007 ' RTCADO 160E халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес болуға тиіс |  |
|  | Көлік құралы салонының ішкі қабырғасында орналасқан арнайы жауап бөлігіне тасымалданатын платформаны тез көтеру мүмкіндігі |  |
|  | Автомобиль салонының ішіндегі арнайы жауапты бөлікте монтаждау платформасын бекіту кезінде 12 В желісінен ӨЖЖ аппаратының аккумуляторлық батареясын зарядтау мүмкіндігі көзделуі тиіс. |  |
|  | ӨЖЖ аппаратына арналған монтаждау платформасының өлшемдері (Е х Б Х Ұ), 470 х 330 х 230 мм артық емес |  |
|  | Медициналық жабдықтарсыз платформаның салмағы 4,5 кг артық емес |  |
|  | Құрастырылған медициналық жабдығы бар платформаның салмағы 15,0 кг артық емес |  |
|  | Медициналық қызметкерлердің платформаны тек бір қолдың көмегімен бекіту және тасымалдау мүмкіндігі |  |
|  | Платформаға орнатылған Автомобильдің электр желісінен ӨЖЖ аппаратын зарядтауға арналған ажыратқыш 12 В кернеуге есептелуі тиіс (пост.) және электр тогының ең жоғары күші 8 А |  |
|  | ӨЖЖ аппараты: |  |
|  | Жаңа туған нәрестелерде, балалар мен ересектерде қолдануға жарамды, кіріктірілген капнографы бар өкпені мәжбүрлеп және қосымша жасанды желдету және респираторлық қолдауға арналған аппарат |  |
|  | ӨЖЖ аппаратының габариттік өлшемдері 350 x 165 x 150 мм артық емес |  |
|  | Аппараттың салмағы 5 кг артық емес |  |
|  | Ылғалдан қорғалу класы кемінде IPX4 |  |
|  | Жұмыс газы - медициналық оттек |  |
|  | Аппаратқа кіре берістегі жұмыс газының қысым диапазоны кемінде 2,7-6 бар |  |
|  | Кіре берістегі жұмыс газының ең аз ағыны кемінде 90 л / мин |  |
|  | Қосу кезінде автоматты өзін-өзі диагностикалау |  |
|  | Аппаратты қолдану температурасының диапазоны, кемінде -15-тен + 50 oC дейін |  |
|  | Аппаратты сақтау температурасының диапазоны, кемінде -20-дан +70 oC дейін |  |
|  | Сақтау кезінде рұқсат етілген ылғалдылық диапазоны (ылғал конденсациясыз) 0-ден 95-ке дейін% |  |
|  | Аппаратты қолдану кезіндегі рұқсат етілген ылғалдылықтың диапазоны (ылғал конденсациясыз) 15-тен 95-ке дейін% |  |
|  | Пайдалану кезінде рұқсат етілген атмосфералық қысым диапазоны 54-тен 110kPa дейін |  |
|  | Кіріктірілген аккумулятор батареясы |  |
|  | Батарея үлгісі - Li-ion |  |
|  | Батареяның жұмыс уақыты кемінде 7 сағат |  |
|  | Батарея зарядының уақыты 0-ден 100% - ға дейін 4 сағаттан артық емес |  |
|  | Аккумуляторлық батареяны зарядтау барысында токты тұтыну 3,5 А артық емес |  |
|  | Жұмсалған батареяны ӨЖЖ ұзақ тоқтаусыз зарядталған батареяға ауыстыру мүмкіндігі |  |
|  | Возможность зарядки батареи от внешнего источника без демонтажа с аппарата Аппараты бөлшектеусіз батареяны сыртқы көзінен зарядтау мүмкіндігі |  |
|  | Аспапты қоректендіру - тұрақты ток |  |
|  | Кернеу диапазоны - 12 - 15 В |  |
|  | ӨЖЖ аппаратының жұмысын басқару түрі-электронды, микропроцессорлық. Бақыланатын қысым немесе бақыланатын көлемімен уақыт бойынша басқару және триггерлік басқару |  |
|  | Пневматикалық жетек |  |
|  | Минут көлемін қолмен реттеу |  |
|  | Тыныс алу жиілігін қолмен реттеу |  |
|  | ӨЖЖ режимдерін талдалуы болу |  |
|  | Көлемі бойынша басқарумен ӨЖЖ режимдері |  |
|  | CMV (IPPV) |  |
|  | A-CMV (S-IPPV) |  |
|  | SIMV |  |
|  | Қысым бойынша басқарылатын ӨЖЖ режимдері |  |
|  | PCV |  |
|  | aPCV |  |
|  | BiLevel |  |
|  | Аралас басқарылатын ӨЖЖ режимі |  |
|  | PRVC |  |
|  | Респираторлық қолдау режимдері |  |
|  | ASB (PSV) |  |
|  | CPAP |  |
|  | Бет маскасы және пациенттің стандартты контуры арқылы оттегімен ингаляциясы (преоксигенация) |  |
|  | Бір реттік оттегі ингаляциялық маска немесе мұрын канюльдері арқылы оттегімен ингаляциясы |  |
|  | 5 - 25 л кем емес диапазонда ағынмен алдын ала оксигенация |  |
|  | Алдын ала оксигенацияны реттеу қадамы 5 л артық емес |  |
|  | ӨЖЖ таза оттегімен жүргізу мүмкіндігі |  |
|  | 40-тан 100% - ға дейін тыныс алу қоспасында оттегі концентрациясы диапазоны бар оттегі/ауа қоспасымен ӨЖЖ жүргізу мүмкіндігі. |  |
|  | Қысым бойынша басқарылатын режимдерде инвазивті емес ӨЖЖ (NIV) мүмкіндігі |  |
|  | Инвазивті емес ӨЖЖ кезінде ағып кетуді автоматты компенсациялау |  |
|  | Қоректену қысымы 4,5 бар және қоршаған ауаны араластыру кезінде шығудағы ең жоғары ағын кемінде 150 л / мин |  |
|  | Дем алу/дем шығару уақытының ара-қатынасының диапазоны кемінде 50: 1-1:50 |  |
|  | Тыныс алу жиілігін реттеу диапазоны кемінде 0-50 в мин |  |
|  | Дем алудың ең төменгі ұзақтығы 200 мс артық емес |  |
|  | Дем алудың максималды ұзақтығы кемінде 59 с |  |
|  | Тыныс алу көлемін реттеу диапазоны кемінде 60-2000 мл |  |
|  | Жасанды желдету кезінде дем беру қысымының диапазоны кемінде 5-60 мбар |  |
|  | Қысымның шектеу механикалық сақтандырғыш клапаны макс 100 мбар. |  |
|  | Встроенный клапан PEEP (ПДКВ) с управлением на корпусе аппарата Аппарат корпусындағы басқарумен PEEP (ПДКВ) кірістірілген клапаны |  |
|  | РЕЕРДІ реттеу диапазоны (ПДКВ) кемінде 0-30 мбар |  |
|  | Ағын бойынша дем алу триггерінің реттеу диапазоны, кемінде 1 - 15 л/мин |  |
|  | Пайдаланылмайтын желдету режимдерін ажырату мүмкіндігі |  |
|  | Кіріктірілген Bluetooth функциясын іске қосу мүмкіндігі |  |
|  | Кіріктірілген капнограф |  |
|  | "бүйірлік ағын" әдісімен CO2 өлшеу |  |
|  | тыныс алу контурынан Капнографпен ауа алу қарқындылығы 75 мл / мин артық емес |  |
|  | CO2 өлшеулерінің рұқсат етілген ауытқуы 0,43 об артық емес.% + 8% CO2 концентрациясы |  |
|  | Оттек концентрациясын өлшеу |  |
|  | Оттек концентрациясының шығынсыз датчиғы |  |
|  | Оттек концентрациясын реттеу диапазоны кемінде 40-100% |  |
|  | О2 шоғырлануын реттеу қадамы кемінде 10% |  |
|  | Түрлі түсті LCD дисплей |  |
|  | исплейдің диагоналі бойынша өлшемдері кемінде 7 дюйм |  |
|  | Қара фонда дисплей жұмысының бликсіз ("түнгі") режимін қосу мүмкіндігі |  |
|  | Дисплей экранының рұқсат етілген қабілеті кемінде 700 х 450 пиксель |  |
|  | Дисплейдің жарықтығы, кемінде 350 кд / м3 |  |
|  | Толық орыс тіліне лайықталған мәзір |  |
|  | Күн мен уақытты теңшеу мүмкіндігі |  |
|  | Түнгі және күндізгі уақыт үшін жарықтықты бөлек теңшеу мүмкіндігі |  |
|  | Дыбыс деңгейін реттеу мүмкіндігі |  |
|  | Дабыл сигнал беру жүйесі |  |
|  | Қауіптілік дәрежесі бойынша дабылдарды кемінде үш топқа топтау |  |
|  | Дабылдың аса қауіпті тобы үшін сигнал беру басымдығы |  |
|  | Дабыл хабарын экранға шығару |  |
|  | Дабыл сигнализациясының қосымша жарық диоды |  |
|  | Дабылдардың дыбыстық индикациясы |  |
|  | Аппаратты қосқаннан кейін алғашқы 2 минут ішінде дыбыстық дабылдарды автоматты түрде өшіру |  |
|  | Батареяның қалдық зарядының индикаторы |  |
|  | Индикация разъединения элементов дыхательного контура Тыныс алу контуры элементтерінің ажырау индикациясы |  |
|  | Тыныс алу жолдар стенозының индикациясы |  |
|  | Төмен батарея зарядының индикациясы |  |
|  | Аппаратқа кіретін газ қысымының рұқсат етілген шектен төмен түсуін индикациялау |  |
|  | Дыбыс дабылын өшіру мүмкіндігі |  |
|  | Дыбыс дабылын уақытша жою ұзақтығы, кемінде 120 сек |  |
|  | Жойылмаған себеп кезінде оптикалық дабылдың ажыратылуы мүмкін емес |  |
|  | Тыныс алу физиологиясымен байланысты дабыл шектерін қолмен орнату |  |
|  | Пациенттің өсуін енгізу арқылы дабыл шектерін автоматты түрде орнату |  |
|  | Апноэ кезінде алдын ала орнатылған желдету режиміне автоматты түрде ауысу |  |
|  | Дисплейде бір уақытта көрсетілетін қисықтардың саны үш тен кем емес |  |
|  | Қысым қисығын көрсету |  |
|  | Ағын қисығын көрсету |  |
|  | Капнография қисығын көрсету |  |
|  | Қысым қисығында дербес дем алу әрекетін көрсету |  |
|  | Ағымдағы өлшеу нәтижелерін сандық түрде көрсету |  |
|  | Осы параметрлер бойынша ағымдағы параметрлер мен дабыл шектерінің мәнін көрсету |  |
|  | Көп функциялы түймелердің ағымдағы мәнін көрсету |  |
|  | Дабыл сигналдарын және қателер туралы хабарламаларды көрсету |  |
|  | Тұрақты және айнымалы мәні бар функционалдық түймелердің болуы |  |
|  | Дыбыс сигналын уақытша өшіру түймесі |  |
|  | Басты мәзірді шақыру батырмасы |  |
|  | 100% оттегінің түсуін жылдам белсендіру түймесі |  |
|  | Оттегі концентрациясын таңдау мәзірін шақыру батырмасы |  |
|  | Функциялық түймелер және ауыспалы мәні бар тұтқалар |  |
|  | Нәрестелерді шұғыл желдету режимінің түймесі |  |
|  | Балаларды шұғыл желдету режимінің түймесі |  |
|  | Ересектерге шұғыл желдету режимінің түймесі |  |
|  | Кез келген экранның жұмыс түрінен өкпені шұғыл желдету режимдерінің түймелеріне қол жеткізу |  |
|  | Аппаратты қосу экранынан өкпені шұғыл желдету режимдерінің түймелеріне қол жеткізу |  |
|  | Дем шығару көлемі бойынша ағымдағы тыныс алу көлемін көрсету (VTe) |  |
|  | Тыныс алу жиілігін көрсету (f) |  |
|  | Минуттық желдету көлемін көрсету (MVe) |  |
|  | Дем шығару соңында CO2 концентрациясын көрсету (PetCO2) |  |
|  | Дем алуда оттегінің концентрациясын көрсету (FiO2) |  |
|  | USB порты арқылы аппарат параметрлерін экспорттау/импорттау мүмкіндігі |  |
|  | USB порты арқылы бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі |  |
|  | Аппараттың жұмыс хаттамасын Bluetooth арнасы арқылы беру мүмкіндігі |  |
|  | Барлық режимдерде аппарат жұмысының толық имитациясы бар кіріктірілген демо-режим |  |
|  | Керек-жарақтар жиынтығы: |  |
|  | Жүйенің жұмыс істеуін аппаратының экраны бойынша көзбен бақылау үшін мөлдір терезесі бар барлық жүйені тасымалдауға және сақтауға арналған ылғалдан қорғағыш сөмке, | болу |
|  | Кислородный баллон на 2 л; покраска и маркировка – в соответствии с действующим ГОСТ’ом. 2 литрлік оттек баллоны; қолданыстағы МС сәйкес бояу және таңбалау | болу |
|  | ӨЖЖ аппаратын қоректендіруге және оттегін ингаляциялауға арналған шығулары бар Редуктор | болу |
|  | Редуктордағы оттек ингаляциясының ағын жылдамдығын сатылық реттеу | болу |
|  | ӨЖЖ аппаратын қоректендіруге арналған редуктор арқылы ағым кемінде 190 л / мин | сәйкестік |
|  | Зарядтау құрылғысы (ӨЖЖ аппаратының қайта зарядталатын аккумуляторлары үшін) | болу |
|  | Көп рет қолданылатын тыныс алу контуры жиынтықта ағын датчигінің кабелімен, ПДКВ бақылау түтігімен, СО2 концентрациясын өлшеуге арналған іріктеу түтігімен. Ілеспе кәбілдері мен түтіктері бар тыныс алу контуры қорғаныш жеңіне бекітілуі тиіс. | болу |
|  | Өлі кеңістіктің кішірейтілген көлемі бар бір реттік тыныс алу контуры | кемінде 10 дана болуы |
|  | Көп рет қолданылатын бұрыштық коннектор, бұрышы 90 градус | болу |
|  | ӨЖЖ аппаратымен бірге көлік платформасының қабырғасына бекіту үшін металл панелі. Панельдің автомобильдің борт желісінен зарядтауға арналған қосқышы болуы тиіс | болу |

Бағаға жататын ілеспе қызметтер: жеткізу, орнату, монтаждау, іске қосу, техникалық көмек, жұмыс орнында нұсқаушы қызметкерлер.

Төлеу шарттары: жеткізілім кезінде аудару арқылы

Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күн.

Жеткізу шарттары DDP