«Утверждаю»

Главный врач _____________ Утебаев А.О.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Аппарат ИВЛ с капнографией на платформе LIFE-BASE 4NG)» | Общая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
|  | Переносной аппарат для искусственной вентиляции легких закрепленный на транспортной платформе вместе с системой хранения и подачи кислорода |  |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Аппарат экспертного класса транспортный для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных, детей и взрослых с возможностью измерения концентрации CO2 в выдыхаемом пациентом воздухе (капнография). Аппарат смонтирован на переносной металлической платформе совместно с кислородным баллоном на 2 л, редуктором, напорным шлангом. |  |
|  | Переносная платформа для монтажа аппарата ИВЛ и кислородного оборудования. |  |
|  | Возможность быстрого крепления/съема аппарата ИВЛ на носилках, каталках, больничных койках или на стенах салона автомобиля скорой помощи |  |
|  | Платформа обеспечивает надежное крепление: аппарата ИВЛ с измерителем CO2, с дыхательным контуром пациента; кислородного баллона емкостью 2 л; кислородного редуктора; напорного кислородного шланга |  |
|  | Платформа должна отвечать требованиям международных стандартов EN 1789& 2007 `RTCADO 160E |  |
|  | Возможность быстросъемного крепления переносной платформы к специальной ответной части, размещенной на внутренней стене салона транспортного средства |  |
|  | При фиксации монтажной платформы на специальной ответной части внутри салона автомобиля должна быть предусмотрена возможность подзарядки аккумуляторной батареи аппарата ИВЛ от сети 12 в. |  |
|  | Размеры монтажной платформы под аппарат ИВЛ, (Ш х В х Д), не более 470 х 330 х 230 мм |  |
|  | Масса платформы без медицинского оборудования не более 4,5 кг |  |
|  | Масса платформы со смонтированным медицинским оборудованием не более 15,0 кг |  |
|  | Возможность крепления и переноски платформы медицинским персоналом с помощью только одной руки |  |
|  | Встроенный в платформу разъем для подзарядки аппарата ИВЛ от электрической сети автомобиля должен быть рассчитан на напряжение 12 В (пост.) и максимальную силу электрического тока 8 А |  |
|  | Аппарат ИВЛ: |  |
|  | Аппарат для принудительной и вспомогательной искусственной вентиляции легких и респираторной поддержки со встроенным капнографом, пригодный для применения у новорожденных, детей и взрослых |  |
|  | Габаритные размеры аппарата ИВЛ не более 350 x 165 x 150 мм |  |
|  | Вес аппарата не более 5 кг |  |
|  | Класс влагозащищенности не менее IPX4 |  |
|  | Рабочий газ - медицинский кислорода |  |
|  | Диапазон давления рабочего газа на входе в аппарат не менее 2,7 - 6 бар |  |
|  | Минимальный поток рабочего газа на входе не менее 90 л/мин |  |
|  | Автоматическая самодиагностика при включении |  |
|  | Диапазон температур применения аппарата, не менее чем от -15 до + 50 oC |  |
|  | Диапазон температур хранения аппарата, не менее чем от -20 до +70 oC |  |
|  | Диапазон допустимой влажности при хранении (без конденсации влаги) от 0 до 95% |  |
|  | Диапазон допустимой влажности при применения аппарата (без конденсации влаги) от 15 до 95% |  |
|  | Диапазон допустимого атмосферного давления при эксплуатации от 54 до 110kPa |  |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея |  |
|  | Тип батареи - Li-ion |  |
|  | Время работы батареи не менее 7 часов |  |
|  | Время заряда батареи 0 до 100% не более 4 часа |  |
|  | Потребление тока в ходе зарядки аккумуляторной батареи не более 3,5 А |  |
|  | Возможность замены израсходованной батареи на заряженную без длительной остановки ИВЛ |  |
|  | Возможность зарядки батареи от внешнего источника без демонтажа с аппарата |  |
|  | Питание прибора - постоянный ток |  |
|  | Диапазон напряжения - 12 - 15 В |  |
|  | Тип управления работой аппарата ИВЛ - электронный, микропроцессорный. Управление по времени и триггерное управление, с контролируемым давлением или с контролируемым объемом |  |
|  | Пневматический привод |  |
|  | Ручная регулировка минутного объема |  |
|  | Ручная регулировка частоты дыхания |  |
|  | Наличие выбора режимов ИВЛ |  |
|  | Режимы ИВЛ с управлением по объему |  |
|  | CMV (IPPV) |  |
|  | A-CMV (S-IPPV) |  |
|  | SIMV |  |
|  | Режимы ИВЛ с управлением по давлению |  |
|  | PCV |  |
|  | aPCV |  |
|  | BiLevel |  |
|  | Режим ИВЛ с комбинированным управлением |  |
|  | PRVC |  |
|  | Режимы респираторной поддержки |  |
|  | ASB (PSV) |  |
|  | CPAP |  |
|  | Ингаляция кислорода через лицевую маску и стандартный контур пациента (преоксигенация) |  |
|  | Ингаляция кислорода через одноразовую кислородную ингаляционную маску или носовые канюли |  |
|  | Предварительная оксигенация с потоком в диапазоне не менее 5 - 25 л |  |
|  | Шаг регулировки предварительной оксигенации не более 5 л |  |
|  | Возможность проведения ИВЛ чистым кислородом |  |
|  | Возможность проведения ИВЛ смесью кислород/воздух с диапазоном концентрации кислорода в дыхательной смеси от 40 до 100 %. |  |
|  | Возможность неинвазивной ИВЛ (NIV) в режимах с управлением по давлению |  |
|  | Автоматическая компенсация утечек при неинвазивной ИВЛ |  |
|  | Максимальный поток на выходе при давлении питания 4,5 бар и подмешивании окружающего воздуха не менее 150 л/мин |  |
|  | Диапазон соотношений времени вдох/выдох не менее 50:1 - 1:50 |  |
|  | Диапазон регулировки частоты дыхания не менее 0 - 50 в мин |  |
|  | Минимальная длительность вдоха не более 200 мс |  |
|  | Максимальная длительность вдоха не менее 59 с |  |
|  | Диапазон регулирования дыхательного объема не менее 60 - 2000 мл |  |
|  | Диапазон давления на вдохе во время искусственной вентиляции не менее 5 - 60 мбар |  |
|  | Механический предохранительный клапан ограничения давления макс 100 мбар. |  |
|  | Встроенный клапан PEEP (ПДКВ) с управлением на корпусе аппарата |  |
|  | Диапазон регулировки РЕЕР (ПДКВ) не менее 0 - 30 мбар |  |
|  | Диапазон регулировок триггера вдоха по потоку, не менее 1 - 15 л/мин |  |
|  | Возможность отключения неиспользуемых режимов вентиляции |  |
|  | Возможность активации встроенной функции Bluetooth |  |
|  | Встроенный капнограф |  |
|  | Измерение CO2, методом «бокового потока» |  |
|  | Интенсивность отбора воздуха из дыхательного контура капнографом не более 75 мл/мин |  |
|  | Допустимое отклонение измерений CO2 не более 0,43 об.% + 8% концентрации CO2 |  |
|  | Измерение концентрации кислорода |  |
|  | Безрасходовый датчик концентрации кислорода |  |
|  | Диапазон регулирования концентрации кислорода не менее 40 - 100% |  |
|  | Шаг регулировки концентрации О2 не менее 10% |  |
|  | Цветной LCD дисплей |  |
|  | Размеры дисплея по диагонали не менее 7 дюймов |  |
|  | Возможность включения безбликового («ночного») режима работы дисплея на черном фоне |  |
|  | Разрешающая способность экрана дисплея не менее 700 х 450 пикселей |  |
|  | Яркость дисплея, не менее 350 кд/м3 |  |
|  | Полностью русифицированное меню |  |
|  | Возможность настройки даты и времени |  |
|  | Возможность раздельной настройки яркости для ночного и дневного времени |  |
|  | Возможность регулировки громкости звука |  |
|  | Система сигнализации тревог |  |
|  | Группирование тревог по степени опасности, не менее трех групп |  |
|  | Приоритет сигнализации для более опасной группы тревог |  |
|  | Вывод сообщения тревоги на экран |  |
|  | Дополнительный светодиод тревожной сигнализации |  |
|  | Звуковая индикация тревог |  |
|  | Автоматическое отключение звуковых тревог в течение первых 2 минут после включения аппарата |  |
|  | Индикатор остаточного заряда батареи |  |
|  | Индикация разъединения элементов дыхательного контура |  |
|  | Индикация стеноза дыхательных путей |  |
|  | Индикация низкого заряда аккумулятора |  |
|  | Индикация падения давления газа на входе в аппарат ниже допустимого предела |  |
|  | Возможность деактивации звуковой тревоги |  |
|  | Продолжительность временной деактивации звуковой тревоги, не менее 120 сек |  |
|  | Невозможность отключения оптической тревоги при неустраненной причине |  |
|  | Ручная установка пределов тревог, связанных с физиологией дыхания |  |
|  | Автоматическая установка пределов тревог путем ввода роста пациента |  |
|  | Автоматическое переключение в предустановленный режим вентиляции при апноэ |  |
|  | Количество одновременно отображаемых на дисплее кривых не менее трех |  |
|  | Отображение кривой давления |  |
|  | Отображение кривой потока |  |
|  | Отображение кривой капнографии |  |
|  | Отображение попыток самостоятельных вдохов на кривой давления |  |
|  | Отображение текущих результатов измерений в цифровом виде |  |
|  | Отображение текущих значений параметров и границ тревоги по этим параметрам |  |
|  | Отображение текущего значения многофункциональных кнопок |  |
|  | Отображения сигналов тревог и сообщений об ошибках |  |
|  | Наличие функциональных кнопок с постоянным и переменным значением |  |
|  | Кнопка временной деактивации звукового сигнала |  |
|  | Кнопка вызова главного меню |  |
|  | Кнопка мгновенной активации поступления 100% кислорода |  |
|  | Кнопка вызова меню выбора концентрации кислорода |  |
|  | Функциональные кнопки и рукоятки с переменным значением |  |
|  | Кнопка режима экстренной вентиляции младенцев |  |
|  | Кнопка режима экстренной вентиляции детей |  |
|  | Кнопка режима экстренной вентиляции взрослых |  |
|  | Доступность кнопок режимов экстренной вентиляции легких из любого рабочего вида экрана |  |
|  | Доступность кнопок режимов экстренной вентиляции легких из экрана включения аппарата |  |
|  | Отображение текущего дыхательного объема по объему выдоха (VTe) |  |
|  | Отображение частоты дыхания (f) |  |
|  | Отображение минутного объема вентиляции (MVe) |  |
|  | Отображение концентрации CO2 в конце выдоха (PetCO2) |  |
|  | Отображение концентрации кислорода на вдохе (FiO2) |  |
|  | Возможность экспорта/импорта настроек аппарата через порт USB |  |
|  | Возможность обновления программного обеспечения через порт USB |  |
|  | Возможность передачи протокола работы аппарата по каналу Bluetooth |  |
|  | Встроенный демо-режим с полной имитацией работы аппарата во всех режимах |  |
| Комплектация |  |  |
| Защитная влагозащищенная сумка для переноски и хранения всей системы с прозрачным окном для визуального контроля по экрану аппарата работоспособности системы, |  | наличие |
| Кислородный баллон на 2 л; покраска и маркировка – в соответствии с действующим ГОСТ’ом. |  | наличие |
| Редуктор с выходами как для питания аппарата ИВЛ, так и для ингаляции кислорода |  | наличие |
| Ступенчатая регулировка потока ингаляции кислорода на редукторе |  | наличие |
| Поток через редуктор для питания аппарата ИВЛ не менее 190 л/мин |  | соответствие |
| Зарядное устройство (для перезаряжаемых аккумуляторов аппарата ИВЛ) |  | наличие |
| Многоразовый дыхательный контур в комплекте с кабелем датчика потока, трубкой контроля ПДКВ, отборной трубкой для измерения концентрации СО2. Дыхательный контур с сопутствующими кабелем и трубками должен быть заключен в защитный рукав. |  | наличие |
| Одноразовый дыхательный контур с уменьшенным объемом мертвого пространства |  | Наличие не менее 10 штук |
| Угловой коннектор многоразового использования, угол 90 градусов |  | наличие |
| Металлическая панель для крепления на стену транспортной платформы с аппаратом ИВЛ. Панель должна иметь разъем для подзарядки от бортовой сети автомобиля |  | наличие |

Сопутствующие услуги включенные в стоимость: доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия, инструктаж персонала на рабочем месте. ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065 Условия оплаты: перечислением по факту поставки Срок поставки 90 дней с момента подписания договора. Условия поставкиDDP