2-қосымша

2 қосымша

Техникалық сипаттама № р/с; Критерийлер; Сипаттама. 1; Медициналық техниканың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып); Көлік инкубаторы жиынтықта.. 2; Жинақтауға қойылатын талаптар; № р/с; МТ жиынтықтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес); Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы.; Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып). Основные комплектующие. 1; Инкубатордың негізгі блогы; Көлік инкубаторы (көлік кувезі) салмағы 7 кг-ға дейінгі және бойы 57 см-ге дейінгі нәрестелер мен шала туылған нәрестелерді тұрақты температуралық жағдайларда тасымалдауға арналған. Емдеу мекемесінің ішінде де, алыс қашықтыққа да авиациялық немесе автокөлікпен пайдалану мүмкіндігі. Жаңа туған нәрестеге кіру ашылатын алдыңғы панель және инкубатор күмбезінің алдыңғы жағында екі және артқы жағында орналасқан төрт кіру порты арқылы қамтамасыз етіледі. Күмбездің екінші бөлігі инкубатордың ішкі бөліктеріне оңай қол жеткізуге және дезинфекциялауға мүмкіндік береді. Магистральдар мен кабельдер үшін екі порттың болуы. Тасымалдау кезінде пайда болатын тербелістердің жаңа туған нәрестеге әсерін төмендететін декубитке қарсы серпімді матрацтың болуы. Жарықтандыру флуоресцентті шамының болуы. Инкубаторда инкубатордың ішкі ортасын таза ұстау үшін шаңды жинауға және ұстауға арналған электростатикалық сүзгі бар. Сүзгінің ластануы мөлдір қақпақ арқылы көрінеді. Сүзгіні ауыстыру арнайы қосымша құралдар мен құрылғыларды пайдаланбай жүзеге асырылады. Матрац төсегінің астында тасымалдау кезінде дірілді сіңіру үшін арнайы амортизаторлардың болуы. Негізгі функциялары: ауа температурасы мен нәресте терісін бақылау, оттегі концентрациясын бақылау, су өткізбейтін дисплейде өлшенетін мәндерді сандық түрде көрсететін импульстік оксиметрия. Дисплей түрі: Түсті LCD дисплейі. Дисплей диагоналы: кем дегенде 4,6 дюйм. Түстер саны: кем дегенде 16 биттік қосымша түс моделі. Инкубатордағы ауа температурасын орнатудың қажетті диапазоны: 23,0 градустан 38,0 градусқа дейін, қадамы 0,1 градус С. инкубатордағы ауа температурасын көрсету диапазоны: кемінде 20,0-ден 42,0 градусқа дейін, дәлдігі: ±0,3 градус C. тері температурасын көрсету диапазоны: кемінде 30,0-42,0 градус C, дәлдік: ±0,3 градус C. инкубатор ішіндегі ауа температурасын дәл реттеу жүйесінің болуы қарастырылған: температура тұрақты болып қалады және сыртқы ортаның температурасы 0 градусқа дейін төмендеген жағдайда да берілген мәнге тең сақталады. Жылытқыштың қуаты: кем дегенде 0-100% (кем дегенде 10 деңгей). Жылыту қуатының деңгейін көрсету. Дабылдар: жоғары температура, белгіленген температура, желдеткіш, тері температурасының сенсоры, жүйенің апаты. Жылыту уақыты 40 минуттан аспайды, қоршаған орта температурасы 25 градус С. инкубатор қақпағының астындағы СО2 концентрациясы: 0,5%-дан аз, СО2 4% қоспасы ауаға 750 мл/мин жылдамдықпен матрастың ортасынан 10 см жоғары түскен кезде. Оттегін басқару режимі: реттелетін оттегі концентрациясы 21-ден 99% - ға дейін. Оттегі деңгейінің дисплей диапазоны: 15-100%. Оттегі концентрациясының дабыл диапазоны: Жоғарғы шекара: 22-99% O2 1% қадаммен, төменгі шекара: 19-96% O2 1% қадаммен. Оттегі концентрациясының реакция уақыты: 30 сек (90% жауап). Өлшеу тұрақтылығы және калибрлеу циклі: 24 сағат. 21% калибрлеу. Дабылдар: Жоғарғы шекара, төменгі шекара, оттегі сенсоры ақаулы. Оттегінің максималды концентрациясы 60% - дан жоғары немесе оған тең. Қандағы максималды концентрацияға жету уақыты: 30 мин(О2 кезінде 21% - дан 55% - ға дейін 10 л/мин ағынмен). Оттегі сенсорының түрі: гальваникалық. Сенсоры бар оттегін өлшейтін Модуль дисплей жағындағы инкубатордың бүйір қабырғасында орналасқан және өңдеу үшін шығарылады. O2 сенсорының қызмет ету мерзімі жұмыс жағдайына байланысты шамамен 16-24 ай. Инкубаторды оңай алып жүру үшін негізгі блокта екі тұтқаның болуы. Қозғалыс түріне байланысты үш қуат көзін таңдау мүмкіндігі: 220В сыртқы қуат, ішкі батарея және тұрақты токтың сыртқы қуат көзі (12В немесе 24В). Ішкі батарея инкубатордың 3 сағатқа дейін үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 30 минуттық энергия қалдығы кезінде дабыл қарастырылған. Дисплейде батарея күйін көрсету: LED батареялардың әрқайсысы үшін гистограмма (бір немесе екі орнатылған). Кернеуді өзгерту мүмкіндігі: 24 (тікұшақта пайдалану үшін), 12 (реанимобильде пайдалану үшін), 220 (стационарлық пайдалану үшін). Нәрестенің қауіпсіздігі үшін дабыл жүйесі қарастырылған. Ауа ағынының жылдамдығы: 0,02-0,05 м/сек. Қақпақ астындағы шу деңгейі 45 дБа-дан аспауы керек, қоршаған ортадағы шу деңгейі 50 дБа-ға дейін. Инкубатордың өлшемдері: Негізгі блок: 975 (Ш) X 475 (Г) X 435(В) мм аспайды. Матрацтың өлшемі: 620 (Ш) X 330 (Г) X 30 (Т) мм аспайды. Негізгі блоктың салмағы 25 кг аспауы керек.; 1 дана. 3; Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар; Үй-жайға қойылатын талаптар: Үй-жайдың ауданы: кемінде 8 шаршы метр; Жүйенің оңтайлы жұмыс жағдайлары: Қоршаған орта температурасы: 20~30°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30~75 % Атмосфералық қысым: 70~106 кПа Электрмен Жабдықтау 200-240 В. 4; Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010); Тапсырыс беруші DDP. 5; Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері; 15 күнтізбелік күн. «Облыстық жедел медициналық көмек орталығы» ШЖҚ КМК директорының м.а. Ю.А.Белоног