Приложение 2

Техническая спецификация № п/п; Критерии; Описание. 1; Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны); Транспортный инкубатор в комплекте.. 2; Требования к комплектации; № п/п; Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий); Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие. 1; Основной блок инкубатора; Транспортный инкубатор (кувез транспортный) предназначен для транспортировки младенцев и недоношенных новорожденных весом до 7 кг и ростом до 57 см в стабильных температурных условиях. Возможность использования как внутри лечебного учреждения, так и на дальние расстояния авиационным или автотранспортом. Доступ к новорожденному обеспечивается через открывающуюся переднюю панель и четыре порта доступа, расположенные – два на передней и два на задней части купола инкубатора. Вторая часть купола имеет возможность откидывания, для простоты доступа и дезинфекции внутренних частей инкубатора. Наличие двух портов для магистралей и кабелей. Наличие упругого противопролежневого матраца, уменьшающего воздействие колебаний на новорожденного, возникающих при транспортировке. Наличие осветительной флуоресцентной лампы. Инкубатор имеет электростатический фильтр для сбора и удержания пыли для сохранения внутренней среды инкубатора в чистоте. Загрязненность фильтра просматривается через прозрачную крышку-фиксатор. Замена фильтра осуществляется без использования специальных дополнительных инструментов и приспособлений. Под ложем матраца наличие специальных амортизаторов для поглощения вибрации при транспортировке. Основные функции: контроль температуры воздуха и кожи младенца, контроль концентрации кислорода, пульсоксиметрия с цифровым отображением измеряемых значений на водонепроницаемом дисплее. Тип дисплея: цветной LCD дисплей. Диагональ дисплея: не менее 4,6 дюйма. Количество цветов: не менее чем 16 битная аддитивная цветовая модель. Требуемый диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе: не менее чем от 23,0 градусов С до 38,0 градусов С с шагом 0,1 градус С. Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: не менее чем от 20,0 до 42,0 градусов C, точность: ±0,3 градуса C. Диапазон отображения температуры кожи: не менее чем 30,0-42,0 градусов C, точность: ±0,3 градуса C. Предусмотрено наличие системы точного регулирования температуры воздуха внутри инкубатора: температура остается стабильной и поддерживается равной заданному значению даже в том случае, когда температура внешней среды падает до 0 градусов С. Мощность нагревателя: не менее чем 0-100% (не менее чем 10 уровней). Индикация уровней мощности нагрева. Сигналы тревог: высокая температура, заданная температура, вентилятор, датчик температуры кожи, авария системы. Время прогрева не более 40 минут, при температуре окружающей среды 25 градусов С. Концентрация СО2 под колпаком инкубатора: менее 0,5%, при поступлении 4%-ной смеси CO2 в воздух со скоростью 750 мл/мин в точке на 10 см выше центра матраса. Режим управления кислородом: регулируемая концентрация кислорода от 21 до 99 %. Диапазон отображения уровня кислорода: 15 – 100%. Диапазон тревоги концентрации кислорода: Верхняя граница: 22-99% О2 с шагом 1%, Нижняя граница: 19-96% О2 с шагом 1%. Время реакции отображения концентрации кислорода: 30 сек (90% отклик). Стабильность измерений и цикл калибровки: 24 часа. Калибровка по 21%. Сигналы тревоги: верхняя граница, нижняя граница, датчик кислорода неисправен. Максимальная концентрация кислорода более или равна 60%. Время достижения максимальной концентрации в крови: 30 мин (при О2 от 21% до 55% при потоке 10 л/мин). Тип датчика кислорода: гальванический. Модуль для измерения кислорода с датчиком располагается на боковой стенке инкубатора со стороны дисплея и извлекается для обработки. Срок службы датчика О2 около 16-24 месяцев в зависимости от условий эксплуатации. Наличие на основном блоке двух ручек для удобства переноски инкубатора. В зависимости от вида передвижения, возможность выбора между тремя источниками питания: внешнее питание 220В, внутренняя батарея и внешний источник питания постоянного тока (12В или 24В). Внутренняя батарея обеспечивает непрерывное функционирование инкубатора до 3 часов. Предусмотрена тревога при остатке энергии на 30 минут. Отображение на дисплее статуса батареи: LED гистограмма для каждой из батарей (в зависимости установлена одна или две). Возможность изменения напряжения: 24 (для использования в вертолете), 12 (для использования в реанимобиле), 220 (для стационарного использования). Предусмотрена система тревог для безопасности младенца. Скорость воздушного потока: 0,02-0,05 м/сек. Уровень шума под колпаком не должен превышать 45 дБА при уровне окружающего шума до 50 дБа. Габариты инкубатора: Основной блок: не более 975 (Ш) X 475 (Г) X 435(В) мм. Размер Матраца: не более 620 (Ш) X 330 (Г) X 30 (Т) мм. Вес основного блока должен быть не более 25 кг.; 1 шт.. 3; Требования к условиям эксплуатации; Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В. 4; Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010); DDP Заказчик. 5; Срок поставки медицинской техники и место дислокации; 15 календарных дней. И.о. директора КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи Белоног Ю.А.