2 қосымша

Техникалық сипаттама

| № р/с | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Өкпені жасанды желдету аппараты |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/с | МТ жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Өкпені жасанды желдету аппараты | Жаңа туған нәрестелер мен шала туылған нәрестелерге арналған механикалық желдету аппараты. Желдеткіш жаңа туған нәрестелерге арналған көлік инкубаторымен бөлісуге бейімделуі керек. Желдету түрі: көлемі бойынша IPPV; қысым бойынша IPPV. Басқару: электрондық. Ағынды генерациялау: реттелетін араластырғышы бар Вентури жүйесі. Газ беру: оттегі қысымы 280 кПа мен 600 кПа (2,8 – 6 бар) аралығында. Желдету режимдері: IPPV / CPAP / IMV / қолмен желдету. Тыныс алу диапазоны: минутына кемінде 1-ден 100-ге дейін тыныс алу. Орташа қысым: дисплейде көрсетіледі. Тыныс алу уақыты: кем дегенде 0,2-ден 3 секундқа дейін. Дем шығару уақыты: кем дегенде 0,4-тен 30 секундқа дейін. Төмен қысымды Сигнал: кем дегенде 0-ден 25 смН2О-ға дейін реттеледі. жоғары қысымды Сигнал: кем дегенде 0-ден 60 смН2О-ға дейін реттеледі. PEEP/CPAP: кем дегенде 0-ден 20 смН2О-ға дейін реттеледі. қысым шегі: кем дегенде 0-ден 60 смН2О-ға дейін реттеледі. реттелетін араластырғыш: араластырғыш қосқышының орналасуына байланысты кем дегенде 21 пайыздан 75 пайыздан аспайтын немесе кем дегенде 45 пайыздан 75 пайызға дейін реттеледі, O2 немесе ауа. Ағын бағыты: тұрақты. Инспирация ағыны: 8,5 л/мин тұрақты. Ағын: imv және CPAP = кемінде 8,5 л/мин тұрақты; IPPV = кемінде 0,5 л/мин Макс. Бронхоманометр: электрондық, цифрлық кемінде -10-дан 60 смН2О-ға дейін. дабыл сигналдары: тыныс алу жолдарындағы жоғары және төмен қысым / тыныс алуды тоқтату (АПНОЭ) / батареяның төмен заряды / Газ беру / электр қуатының үзілуі. Қуат: 4,5 Вт. Зарядтау уақыты: батареяны кем дегенде 8 сағат бойы 100% зарядтау. Пайдаланушы интерфейсі: электронды сандық бронхоманометр / Зарядтағыштағы жарықдиодты батарея индикаторы / Жарықдиодты индикатор және акустикалық дабыл / түймені орнату. Қуат көзі: 12Vвс немесе 100-240VAC / 12Vdc.Қуат тұтыну: 0,07 A – 220 Vac/ 1.25 a-12 Vdc. Қуаты 15 Вт. Батареядан автономды жұмыс: кем дегенде 1,3 сағат (қалыпты жағдайлар), 0,45 сағат (максималды жүктеме кезінде). ӨЖЖ аппаратының габариттері: 310 (Ұзындығы) х 190 (ені) х 180 (Биіктігі) мм артық емес, ӨЖЖ аппаратының салмағы: 4,3 кг артық емес. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Көп функциялы тірек | Желдеткішке арналған бекітпесі бар арнайы П-тәрізді жолақ. | 1 дана |
|  |  | 2 | Желдеткішке арналған сөре | Портативті ӨЖЖ аппаратына немесе пациенттің мониторын көпфункционалды тірекке бекітуге арналған сөре. | 1 дана |
|  |  | 3 | Оттегі цилиндрі | Оттегі цилиндрі. Бос. Көлемі 5 л. | 1 дана |
|  |  | 4 | Ауа цилиндрі | Ауа цилиндрі. Бос. Көлемі 5 л. | 1 дана |
|  |  | 5 | Редукторлар: әуе | Редукторлар: әуе. Берілетін ағынды 0-15 л/мин шегінде реттеу. | 1 дана |
|  |  | 6 | Редукторлар: оттегі. | Редукторлар: оттегі. Берілетін ағынды 0-15 л/мин шегінде реттеу. | 1 дана |
|  |  | 7 | Шлангілер жиынтығы: оттегі, ауа | Оттегі мен ауа шлангісін қамтитын шланг жинағы. ӨЖЖ аппараты үшін. Әр шлангтың ұзындығы 3 метр. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозуға болатын түйіндер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Науқастың контуры тыныс алу: қайта пайдалануға болады | Пациенттің контуры ӨЖЖ блогы үшін қайта пайдалануға болады. Қайта пайдалануға болатын дем шығару клапаны бар бір шланг. Контурдың ұзындығы 120 см. Диаметрі 10 мм. | 2 дана |
|  |  | 2 | ӨЖЖ сынақ өкпесі. | Сынақ өкпесі, көлемі 50 мл. Бірнеше рет пайдалану. | 5 дана |
|  |  | 3 | Проксимальный датчик потока | Спирометрияны жүргізуге арналған проксимальды ағын сенсоры. Бір реттік. | 10 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Үй-жайға қойылатын талаптар: Үй-жайдың ауданы: кемінде 8 шаршы метр; Жүйенің оңтайлы жұмыс жағдайлары: Қоршаған орта температурасы: 20~30°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30~75 % Атмосфералық қысым: 70~106 кПа Электрмен жабдықтау 200-240 В |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP тапсырыс беруші, Шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 15 күнтізбелік күн |  |  |  |

«Облыстық жедел медициналық көмек орталығы»

ШЖҚ КМК директорының м.а.                                                                                                         Ю.А.Белоног