Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и недоношенных детей. ИВЛ Аппарат должен быть адаптирован для совместного использования с транспортным инкубатором для новорожденных. Тип вентиляции: IPPV по объему; IPPV по давлению. Управление: электронное. Генерация потока: система Вентури с настраиваемым смесителем. Подача газа: кислород – давление находится в пределах между 280 кПа и 600 кПа (2,8 – 6 бар). Режимы вентиляции: IPPV / CPAP / IMV / Вентиляция вручную. Диапазон дыхания: от не менее 1 до не более 100 вдохов в минуту. Среднее давление: отображается на дисплее. Время вдоха: от не менее 0,2 до не более 3 секунд. Время выдоха: от не менее 0,4 до не более 30 секунд. Сигнал низкого давления: настраивается от не менее 0 до не более 25 смH2O. Сигнал высокого давления: настраивается от не менее 0 до не более 60 смH2O. PEEP/CPAP: настраивается от не менее 0 до не более 20 смH2O. Ограничение давления: настраивается от не менее 0 до не более 60 смH2O. Настраиваемый смеситель: регулируется от не менее 21 процента до не более 75 процентов или от не менее 45 процентов до не более 75 процентов в зависимости от положения переключателя смесителя, O2 или воздух. Направление потока: постоянное. Поток инспирации: 8,5 л/мин постоянный. Поток: при IMV и CPAP = не менее 8,5 л/мин постоянный; при IPPV = не менее 0,5 л/мин макс. Бронхоманометр: электронный, цифровой от не менее -10 до не более 60 смH2O. Сигналы тревоги: Высокое и низкое давление в дыхательных путях / Остановка дыхания (АПНОЭ) / Низкий заряд батареи / Подача газа / Сбой питания. Питание: 4,5 Вт. Время зарядки: 100% зарядка аккумулятора в течение не менее 8 часов. Пользовательский интерфейс: Электронный цифровой бронхоманометр / Светодиодный индикатор заряда батареи на зарядном устройстве / Светодиодный индикатор и акустический сигнал тревоги / Кнопочная настройка. Электропитание: 12Vвс или 100-240Vac/12Vdc.Потребляемая мощность: 0,07А – 220 Vac/ 1.25 A – 12 Vdc. Мощность 15 Вт. Автономная работа от аккумулятора: не менее 1,3 часа (нормальные условия), 0,45 часа (при максимальной нагрузке). Габариты аппарата ИВЛ: не более 310 (длина) х 190 (ширина) х 180 (высота) мм. Вес аппарата ИВЛ: не более 4,3 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункцио-нальная стойка | Специальная П-образная планка с креплением для аппарата ИВЛ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Полка для аппарата ИВЛ | Полка для крепления портативного аппарата ИВЛ или монитора пациента на многофункциональную стойку. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кислородный цилиндр | Кислородный цилиндр. Пустой. Объем 5 л. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Воздушный цилиндр | Воздушный цилиндр. Пустой. Объем 5 л. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Редукторы: воздушный | Редукторы: воздушный. Регулировка подаваемого потока в пределах 0-15 л/мин. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Редукторы: кислородный. | Редукторы: кислородный. Регулировка подаваемого потока в пределах 0-15 л/мин. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Комплект шлангов: кислородный, воздушный | Комплект шлангов, включающий кислородный и воздушный шланг. Для аппарата ИВЛ. Длина каждого шланга составляет 3 метра. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Контур пациента дыхательный: многоразовый | Контур пациента дыхательный многоразовый для блока ИВЛ. Одношланговый с многоразовым клапаном выдоха. Длина контура 120 см. Диаметр 10 мм. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Тестовое легкое ИВЛ. | Тестовое легкое, объем 50 мл. Многократного использования. | 5 шт. |
|  |  | 3 | Проксимальный датчик потока | Проксимальный датчик потока для проведения спирометрии. Одноразовый. | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик, Согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней |  |  |  |

И.о. директора КГП на ПХВ «Областной

центр скорой медицинской помощи                                                                                  Белоног Ю.А.