2 қосымша

Техникалық сипаттама

| № р/с | М жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр модулі | Nellcor технологиясымен біріктірілген импульстік оксиметрдің болуы. SpO2: көрсетілген диапазон: 1-100%. Өлшеу дәлдігі: қозғалыссыз: +/-3 (70-100%), төмен перфузия кезінде + / -3 (70-100%). Мәнді жаңарту уақыты: 2 сек. Дабыл диапазоны: жоғарғы шегі: 50-99% (1% қадаммен), өшірулі; төменгі шегі: 45-95% (1% қадаммен), өшірулі. Жүрек соғу жиілігі: көрсетілген диапазон: 25-240 соққы/мин.өлшеу дәлдігі: қозғалыссыз: ±3 (25-240 соққы/мин), төмен перфузия кезінде: ±3 (25-240 соққы/мин). Мәнді жаңарту уақыты: 2 сек. Дабыл диапазоны: жоғарғы шегі: 80-235 соққы/мин (5 соққы/мин қадаммен), өшірулі; Төменгі шегі: 35-180 уд/мин (5 соққы/мин қадаммен), өшірулі. Сенсордың сипаттамалары: толқын ұзындығы: 660нм (қызыл жарық), 900нм (инфрақызыл жарық) жарықтық: =15 мВт. Этиленоксидпен зарарсыздандыру, құрамында латекс жоқ. Режим параметрлері: жауап беру уақыты: қалыпты, жылдам. (Зауыттық параметрлер - қалыпты). | 1 дана | 1 орнату |
| 2 | Пульсоксиметра кабелі | Қайта пайдалану. Импульстік оксиметр блогын сатурация сенсорына қосу үшін. Nellcor Технологиясы. | 1 дана |  |
| 3 | Науқастың қорғаныш матрасы | Науқасқа тасымалдау кезінде жағымсыз әсерлерді азайту үшін пациенттің қорғаныш матрасы. Сопақша кесу пациентке барлық жағынан жұмсақ және қорғаныш матрацпен қоршауға мүмкіндік береді. | 1 дана |  |
| 4 | Флоуметр | Инкубатор портына оттегін беру флоуметр көмегімен жүзеге асырылады. Оттегімен қамтамасыз етуді реттеу диапазоны: 0-15 Л/мин. Планк-рельсте бекіткіштің болуы. | 1 дана |  |
| 5 | Аккумуляторлық батареялар | Қосымша литий-ионды қайта зарядталатын батарея инкубатордың үздіксіз жұмыс істеу уақытын 180 минуттан 360 минутқа дейін арттырады. | 1 дана |  |
| 6 | Тері температурасының қайта пайдалануға болатын датчигі | Тері температурасының датчигі қайта пайдалануға болады, түсі сары, диск диаметрі 5 мм. науқастың температурасын бақылау үшін. | 1 дана |  |
| 7 | Температура датчигі бір реттік | Бір рет қолданылатын науқастың температурасын өлшеуге арналған датчигі. | 10 дана |  |
| 8 | Пульсоксиметрическалық датчигі | Ересектер мен жаңа туған нәрестелерге арналған датчигі артериялық қанның қышқылмен қанығу деңгейін және салмағы 3 кг-нан аз Жаңа туған нәрестелердегі және салмағы 40 кг-нан асатын ересектердегі жүрек соғу жиілігін үздіксіз инвазивті емес бақылау кезінде жеке пайдалануға арналған. Балама ретінде щетканы қолдануға болады. | 24 дана |  |
| 9 | Пульсоксиметрлік қайта пайдалануға болатын датчигі | Қанықтылық датчигі (SPO2) қайта пайдалануға болады. Nellcor технологиясымен импульстік оксиметриялық сенсор. Датчикке арналған пациенттер санаты: дене салмағы 40 кг-нан асатын ересектер (саусаққа бекіту) және 3 кг-нан аз Жаңа туған нәрестелер (аяққа бекіту). Қайта пайдалануға болады. Жинақта 50 жабысқақ бекіткіш бар. Кабельдің ұзындығы 85 см. | 2 дана |  |
| 10 | Науқастың контуры тыныс алу: қайта пайдалануға болады | Пациенттің контуры желдеткіш блогы үшін қайта пайдалануға болады. Қайта пайдалануға болатын дем шығару клапаны бар бір шланг. Контурдың ұзындығы 120 см, диаметрі 10 мм. | 2 дана |  |
| 11 | Электростатикалық сүзгі | Сүзгі ауаны шаң мен бактериялардан тазартуға арналған болуы керек. Шаң мен бөлшектердің 99% - 0 0,1 микроннан ұстайды және инкубатордағы таза ауаны қамтамасыз етеді. | 5 дана |  |

«Облыстық жедел медициналық көмек орталығы»

ШЖҚ КМК директорының м.а.                                                                                                         Ю.А.Белоног