Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль пульсоксиметрии | Наличие встроенного пульсоксиметра с технологией Nellcor. SpO2: отображаемый диапазон: 1-100%. Точность измерения: без движения: +/-3 (70-100%), при низкой перфузии +/-3 (70-100%). Время обновления значения: 2 сек. Диапазон тревог: Верхний предел: 50–99% (с шагом 1%), выключен; Нижний предел: 45–95% (с шагом 1%), выключен. Частота пульса: отображаемый диапазон: 25-240 уд/мин. Точность измерения: Без движения: ±3 (25-240 уд/мин), При низкой перфузии: ±3 (25-240 уд/мин). Время обновления значения: 2 сек. Диапазон тревог: Верхний предел: 80-235 уд/мин (с шагом 5 уд/мин), выключен; Нижний предел: 35-180 уд/мин (с шагом 5 уд/мин), выключен. Характеристики датчика: Длина волны: 660нм (красный свет), 900нм (инфракрасный свет) Яркость: ≤15мВт. Стерилизация этиленоксидом, не содержит латекса. Настройки режима: Время отклика: Нормальный, быстрый. (Заводские настройки - Нормальный). | 1 шт. | 1 Комплект |
| 2 | Кабель пульсоксиметра | Многократного использования. Для соединения блока пульсоксиметра с датчиком сатурации. Технология Nellcor. | 1 шт. |  |
| 3 | Защитный матрац пациента | Защитный матрац пациента для минимизации негативного воздействия во время транспортировки на пациента. Овальный вырез позволяет пациенту находиться окруженным со всех сторон мягким и защищающим матрацем. | 1 шт. |  |
| 4 | Флоуметр | Подача кислорода в порт инкубатора осуществляется при помощи флоуметра. Диапазон регулировки подачи кислорода: 0-15 Л/минуту. Наличие фиксатора на планку-рельсу. | 1 шт. |  |
| 5 | Аккумуляторные батареи | Дополнительная литий-ионная аккумуляторная батарея увеличивает время непрерывного функционирования инкубатора со 180 до 360 минут. | 1 шт. |  |
| 6 | Датчик температуры кожи многоразовый | Датчик температуры кожи многоразовый, цвет желтый, диаметр диска 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. | 1 шт. |  |
| 7 | Датчик температуры одноразовый | Датчик для измерения температуры пациента одноразового применения. | 10 шт. |  |
| 8 | Датчик пульсоксиметрический | Датчик для взрослых и новорожденных предназначен для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кисло родом и частоты пульса у новорожденных весом менее 3 кг и взрослых весом более 40 кг. Предпочтительным местом установки у новорожденных является стопа. В качестве альтернативы можно использовать кисть. | 24 шт. |  |
| 9 | Датчик пульсоксиметрии многоразовый | Датчик сатурации (SPO2) многоразовый. Датчик пульсоксиметрический с технологией Nellcor. Категория пациентов для которых предназначен датчик: взрослые с массой тела свыше 40 кг (крепление на палец) и новорожденные менее 3-х кг (с креплением на ножку). Многоразовый. В комплекте 50 клеящихся фиксаторов. Длина кабеля 85 см. | 2 шт. |  |
| 10 | Контур пациента дыхательный: многоразовый | Контур пациента дыхательный многоразовый для блока ИВЛ. Одношланговый с многоразовым клапаном выдоха. Длина контура 120 см. Диаметр 10 мм. | 2 шт. |  |
| 11 | Фильтр электростатический | Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха от пыли и бактерий. Задерживает до 99% пыли и частиц размером от 0,1 микрон и обеспечивает идеально чистый воздух в инкубаторе. | 5 шт. |  |

И.о. директора КГП на ПХВ «Областной

центр скорой медицинской помощи                                                                                  Белоног Ю.А.