**Медициналық техниканы сатып алу жөніндегі тендер қорытындыларының**

**Х А Т Т А М А С Ы**

**(Дефибрилляторлар)**

**Петропавл қ. 2023 жыл 10 қараша**

Құрамындағы тендерлік комиссия:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ю.А.Белоног  2. В.В.Жужгов | **тендерлік комиссияның төрағасы,** «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығы» ШЖҚ КМК директорының м. а.  **Конкурстық комиссия төрағасының орынбасары, «**Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығы» ШЖҚ КМК директор орынбасарының м. а. |
| Комиссия мүшесі:  3. Е.С.Сотникова | **тендерлік комиссияның мүшесі, «**Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығы» ШЖҚ КМК фельдшерлік блогының басшысы; |
| **Комиссия хатшысы:**  Д.А.Лысенко | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КМК «Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығы» ШЖҚ КМК Мемлекеттік сатып алу бойынша бухгалтері |
|  |  |

Тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізілмеген.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **лот** | **Тауардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны**  **(көлемі)** | **Сатып алу үшін бөлінген сома теңгемен** |
| 1 | Дефибриллятор | дана | 6 | 7252242,00 |

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер ұсынды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Өнім берушінің атауы** | **Мекен-жайы** | **Ұсыну күні мен уақыты** |
| 1 | «Gro Max» ЖК | ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақана-Сері к-сі, 206 үй,, каб, 10,  005@texmеd.kz | 01.11.2023ж.  (Қазпошта Арқылы Жеткізу) |
| 2 | «Import MT» ЖШС | ҚР, Астана қ., Брусиловскй к-сі, 24/1 тел/факс +7 7172255075  sales@import-mt.kz | 01.11.2023ж.  (Қазпошта Арқылы Жеткізу) |
| 3 | «Видо» ЖШС | ҚР, Карағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Степной-1 шағын ауданы, 16 үй, пәтер/кеңсе 160 тел/факс +7 (7212) 36-11-62 sadeer@yandex.kz | 06.11.2023  сағат 8:45 |

Конверттерді ашу кезінде келесі әлеуетті жеткізушілердің өкілдері қатысты: *Жеткізушілер болған жоқ.*

Баға ұсыныстары кестесі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Әлеуетті жеткізуші** | **Сауда атауы, өндіруші** | **Саны, дана** | **Бағасы, теңге** | **Сомасы, теңге** |
| 1 | «Gro Max» ЖК | PRIMEDIC DEFI-B (М110) дефибрилляторы. Өндіруші ел: Германия. | 6 | 1017000 | 6102000 |
| 2 | «Import MT» ЖШС | Керек-жарақтары бар ДКИ-Н-12 дефибрилляторы, «Аксион» концерні ЖШҚ типінің белгіленуі, өндіруші: Ресей Федерациясы | 6 | 906000 | 5436000 |
| 3 | «Видо» ЖШС | PRIMEDIC DEFI-B Metrax GmbH дефибрилляторы. Өндіруші ел: Германия. | 6 | 750000 | 4500000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Біліктілік талаптары мен тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келмеу себептерін толық сипаттау** | **Тендерлік құжаттаманы қабылдамау себептерін негіздеу** |
| *1. ҚР «Gro Max» жеке кәсіпкері, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақан-Сері к-сі, 206 үй, каб, 10, 005@texmеd.kz* | | |
| Тендерлік құжаттама | Сәйкес келеді, рұқсат ету |  |
| *2. ҚР «Import MT» ЖШС, Астана қ., Брусиловский к-сі, 24/1 тел / факс +7 7172255075 sales@import-mt.kz* | | |
| Тендерлік құжаттама | Сәйкес емес- | Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі тендерлік құжаттамаға сәйкес келмейді:  Техникалық сипаттамаларда:  - импульс формасы: монофазалық синусоидалы, ал берілген импульс формасы: бифазалық қысқартылған экспоненциалды.  - энергия деңгейлері: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом),  ұсынылған 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж. |
| *3. ҚР "Видо" ЖШС, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Степной-1 шағынауданы, 16 үй, пәтер/кеңсе 160 тел / факс +7 (7212) 36-11-62, sadeer@yandex.kz* | | |
| Тендерлік құжаттама | Сәйкес келеді, - рұқсат ету |  |

«Import MT» ЖШС әлеуетті өнім берушінің өтінімі сәйкес келмейді және Қағидалардың 51-тармағының 1-тармағының негізінде қабылданбады:

- әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктерді ұсынуы..

Сарапшылар тартылған жоқ.

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін ашу және бағалау нәтижелері бойынша Тендерлік комиссия:

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

«Видо» ЖШС жеткізушісі медициналық техниканы (дефибрилляторларды) сатып алу бойынша жеңімпаз деп танылсын. Жалпы сомасы 4 500 000,00 теңгеге 750 000,00 теңге бағасымен 6 дана «ВИДО» ЖШС жеткізушісімен дефибрилляторларды сатып алу туралы шарт жасасу.

Төраға: Белоног Ю.А.

Төрағаның орынбасары: Жужгов В.В.

Комиссия мүшелері: Сотникова Е.С.

Комиссия хатшысы: Лысенко Д.А.

П Р О Т О К О Л

**итогов тендера по закупу медицинской техники**

**(Дефибрилляторы)**

**г. Петропавловск 10 ноября 2023 года**

Тендерной комиссией в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Белоног Ю.А.  2. Жужгов В.В. | **председатель тендерной комиссии**, и о - директора КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»  **заместитель председателя конкурсной комиссии,** и.о. заместителя директора КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» |
| Член комиссии:  3. Сотникова Е.С. | **член тендерной комиссии**, руководитель фельдшерского блока КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»; |
| **Секретарь комиссии:**  Лысенко Д.А. | бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» |
|  |  |

В тендерную документацию изменения не вносились.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **лота** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество**  **(объем)** | **Сумма, выделенная для закупа, в тенге** |
| 1 | Дефибриллятор | шт | 6 | 7252242,00 |

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование поставщика** | **Адрес** | **Дата и время**  **представления** |
| 1 | ИП «Gro Max» | РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-Серы, дом 206,, каб, 10,  005@texmеd.kz | 01.11.2023г.  (Доставка Казпочтой) |
| 2 | ТОО «Import MT» | РК, г.Астана, ул. Брусиловского, 24/1 тел/факс +7 7172255075  sales@import-mt.kz | 01.11.2023г.  (Доставка Казпочтой) |
| 3 | ТОО «Видо» | РК, г.Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Степной-1, дом 16, кв/офис 160 тел/факс +7 (7212) 36-11-62 sadeer@yandex.kz | 06.11.2023  8:45 часов |

При вскрытии конвертов присутствовали представители следующих потенциальных поставщиков: *Поставщиков не было.*

Таблица ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потенциальный поставщик** | **Торговое наименование, производитель** | **Кол-во, шт** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | ИП «Gro Max» | Дефибриллятор  PRIMEDIC DEFI-B (М110). Страна производитель: Германия. | 6 | 1017000 | 6102000 |
| 2 | ТОО «Import MT» | Дефибриллятор ДКИ-Н-12 с принадлежностями, обозначение Типа ООО Концерн «Аксион», производитель: Российская Федерация» | 6 | 906000 | 5436000 |
| 3 | ТОО «Видо» | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B Metrax GmbH. Страна производитель: Германия. | 6 | 750000 | 4500000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации** | **Обоснование причин отклонения тендерной документации** |
| *1 Индивидуальный предприниматель* *«Gro Max» РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-Серы, дом 206,, каб, 10, 005@texmеd.kz* | | |
| Тендерная документация | Соответствует, допустить |  |
| *2. ТОО «Import MT» РК, г.Астана, ул. Брусиловского, 24/1 тел/факс +7 7172255075 sales@import-mt.kz* | | |
| Тендерная документация | Не соответствует- | Техническая часть тендерной заявки не соответствует Тендерной документации:  В технических характеристиках было заявлено:  - форма импульса: монофазная синусоидальная, а предоставлена форма импульса: бифазный усеченный экспоненциальный.  - уровни энергии: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом),  а представлено 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж |
| *3. ТОО «Видо» РК, г.Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Степной-1, дом 16, кв/офис 160 тел/факс +7 (7212) 36-11-62, sadeer@yandex.kz* | | |
| Тендерная документация | Соответствует,- допустить |  |

Заявка потенциального поставщика ТОО «Import MT»не соответствует и отклонена на основании пп.1 пункта 51 Правил:

- предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил.

Эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия по результатам вскрытия и оценки тендерных заявок потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

Признать победителем по закупу медицинской техники (Дефибрилляторы) поставщика ТОО «Видо». Заключить договор о закупке Дефибрилляторов с поставщиком ТОО «ВИДО» в количестве 6 штук по цене 750 000,00 тенге на общую сумму **4 500 000,00 тенге**.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель: | Белоног Ю.А. |
| Зам.председателя: | Жужгов В.В. |
| Члены комиссии: | Сотникова Е.С. |
| Секретарь комиссии: | Лысенко Д.А. |