Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | Единица измерения |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплект тестового легкого неонатального пациента | Демонстрационное легкое предназначено для тестирования и проверки работоспособности аппарата, объем 30 мл | 1 к-т | 1 комплект |
|  |  | 2 | Опция: вентиляция новорожденных в различных модификациях (активационный ключ с кодом активации режима вентиляции, датчики и модули) | Комплект предустановленных программно-технических решений, обеспечивающий высококачественную вентиляцию новорожденных. Активируется кодом. Вес пациента: 0,2 – 30 кг. Суммарный по режимам диапазон частоты дыхания для категории новорожденных пациентов: 1 – 80 вдохов в минуту. Дыхательный объем: 2 – 300 мл. Инспираторное время: 0,1 – 12 сек. Управляемое давление: 0 – 45 cmH2O. Давление поддержки: 0 – 45 cmH2O. Чувствительность потокового триггера: 0,1 – 5 л/мин. | 1 шт. |  |
|  |  | 3 | Опция: режим nCPAP-PС в различных модификациях (активационный ключ с кодом активации режима вентиляции, датчики и модули) | Программное решение, обеспечивающее режим неинвазивной синхронизированной назальной CPAP-терапии, включая возможность поддержки давлением (PS). | 1 шт. |  |
|  |  | 4 | Дыхательный контур пациента для новорожденных | Силиконовый дыхательный контур для новорожденных пациентов, внутренний диаметр 12 мм, гладкоствольный, многократного применения, автоклавируемый. В комплекте: гладкоствольные силиконовые шланги – 2 шт., влагосборник – 1 шт., Y-образный тройник – 1 шт., гофрированный удлинитель с угловым шарниром – 1 шт. | 1 к-т |  |
|  |  | 5 | # Кислородный датчик | Кислородный датчик гальванического типа, предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси. | 1 шт. |  |
|  |  | 6 | Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана в комплекте | Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана. Представляет собой легко съемное устройство, что позволяет осуществлять дезинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации аппарата и дыхательного контура. | 1 к-т дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |  |
|  |  | 7 | # Датчик потока неонатальный | Датчик потока для неонатальных пациентов с минимальным мертвым пространством, основан на принципе измерения дифференциального давления. Датчик имеет две трубки для подключения, устанавливается в тройнике пациента. Проксимальное к пациенту расположение обеспечивает высокую точность измерения инспираторных и экспираторных, дыхательных объемов и потоков, обеспечивает измерение инспираторных давлений непосредственно у коннектора пациента, а также позволяет расширить количество и повысить точность параметров мониторинга. Комплект из 10 шт. | 1 к-т дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |  |
|  |  | 8 | # Генератор потока nCPAP-PC | Генератор nCPAP-PС предназначен для обеспечения максимального комфорта младенцев с неинвазивной вентиляцией легких или поддержкой дыхания в режиме nCPAP | 1 шт. |  |
|  |  | 9 | # Стартовый набор nCPAP-PC | Стартовый набор включает все необходимые комплектующие для проведения неинвазивной назальной CPAP-терапии через назальные канюли и назальные маски. В комплекте: генераторы потока, назальные канюли, назальные маски, шапочки разных размеров, измерительная лента. Комплект на 10 пациентов. | 1 к-т |  |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик, Согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |  |

И.о. директора КГП на ПХВ «Областной

центр скорой медицинской помощи                                                                                  Белоног Ю.А.