2-қосымша

Техникалық сипаттама

| № р/с | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/с | СҚК ТМБ жиынтықтауыштың атауы (СҚК ТМБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес ) | Моделі / маркасы, каталог нөмірі, СҚК ТМБ-ға жинақтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1. | дефибриллятор | Электроимпульс терапиясы мен реанимацияға арналған әмбебап дефибриллятор. Қолдану саласы: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Қауіпсіздік класы: 2 б класы – жоғары тәуекел дәрежесі. Параметрлер: Функциялар мен сигнал беру механизмдерінің Автоматты ішкі өзін-өзі тексеруі әр қосылған сайын аппаратпен орындалады. Монофазалық демпферлік синусоидалы импульс. Қол режимінде асинхронды сыртқы дефибрилляция. Дефибрилляцияға арналған қайта пайдалануға болатын электродтар («үтіктер»), ересектер және оларға салынған балалар. Интуитивті таңбалары мен қадамдық нұсқаулары бар қарапайым пайдаланушы интерфейсі. Дыбыстық үздіксіз сигнал және қуат алғаннан кейін құрылғының дайындығын көрсететін визуалды индикатор. Зарядталғаннан кейін энергия 15 секунд ішінде қол жетімді. Жинақталған энергияны автоматты түрде қалпына келтіру функциясы зарядталғаннан кейін 15 секундтан кейін дефибрилляция жасалмаса, энергияны автоматты түрде қауіпсіз қалпына келтіру болып табылады. Зарядтау процесінде құрылғы қатесі болған жағдайда дыбыстық сигнал және визуалды индикатор. Аппаратты сенімді және қауіпсіз пайдалануға арналған индикаторлар: энергия деңгейінің индикаторы; энергия жинау процесінің индикаторы; таңдалған энергия деңгейіне қол жеткізу индикаторы; аппараттың дұрыс жұмыс істемеу индикаторы; батареяны зарядтау процесінің индикаторы; батарея күйінің индикаторы. Қуат Батарея жинағынан (кіріктірілген зарядтағыш) алынуы керек. Сыртқы разрядты электродтардың кабельдері корпуста мықтап орналастырылған. Қажет болған жағдайда жылдам пайдалану мүмкіндігі. Аппараттың корпусы соққыға төзімді. Ыңғайлы тасымалдау тұтқасы. Құрылғыны көлденең де, тік күйде де қолдануға болады. Техникалық сипаттамалары: Импульс формасы: монофазиялық синусоидалы. Жұмыс режимі: Қолмен, асинхронды. Энергия деңгейлері 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). 360 Дж максималды қуат деңгейінде зарядтау уақыты толық зарядталған батареяда 7 секундты құрайды. Электродтардың диаметрі: - ересектер үшін: 8 см. - балалар үшін (ересектерге салынған): 5 см. Батарея: Никель-Кадмий, 14,4 В / 1,5 Ач. Батарея сыйымдылығы: толық зарядталған батарея үшін 360 Дж 35 (+10 резервтік) разряд. Кірістірілген зарядтау блогы: 220В / 50Гц айнымалы ток желісінен. Батареяны зарядтау уақыты: 3.5 сағат (100%). Өлшемдері: 400 мм. (W) x 480 мм. (W) x 120 мм. (d) Салмағы: 9 кг. | 6 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары |  |  |  |
|  |  | 2. | Дефибрилляцияға арналған гель | Дефибрилляцияға арналған контактілі гель, көлемі 100 гр. | 6 дана |
| 2 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | 0-40°С, ылғалдылықты конденсациясыз 30...95% құрайды, 700-1060 гПа |  |  |  |
| 3 | СҚК ТМБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP тағайындалған орны |  |  |  |
| 4 | СҚК ТМБ жеткізу уақыты және орналасқан жері | 45 күнтізбелік күн Мекен-жайы: |  |  |  |
| 5 | Өнім берушінің СҚК ТМБ, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарына не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | СҚК ТМБ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - - СҚК ТМБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 қаулысы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы 59. Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі мыналарды қамтиды: 2) дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың не Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның Қазақстан Республикасына әкелуге және қолдануға арналған қорытындысының (рұқсатының) көшірмесі; Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген және жүргізілген дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға: оның Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы әкелінгенін, оның әлеуетті өнім берушімен кіріске алынғанын растайтын құжаттың көшірмелері; отандық тауар өндірушінің өндіруі, заңнамада белгіленген тәртіппен берілген қауіпсіздік туралы қорытынды ұсынылады; |  |  |  |  |  |
| Директордың м.а Белоног Ю.А. |  |  |  |  |  |