Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Дефибриллятор | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном 360 Дж, составляет 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Диаметр электродов: - для взрослых: 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: 3.5 часов (100%). Размеры: 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: 9 кг. | 6 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 2. | Гель для дефибрилляции | Контактный гель для дефибрилляции, объем 100 гр. | 6 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 0-40°С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 45 календарных дней Адрес: г. Петропавловск, ул. Ульянова,98 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 59. Техническая часть тендерной заявки содержит: 2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке; |  |  |  |  |  |
| И.о. директора КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи Белоног Ю.А. |  |  |  |  |  |