Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Сауда атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-ПМ/2сериялы жедел медициналық көмек дәрігеріне арналған жинақ(укладка) | УМСП-01-ПМ/2. Габаритмөлшері, мм: 440х252х340 салмағы, кг: 2,5 ампулалар үшін орындардың жалпы саны: 202 флакондар үшін орындардың жалпы саны: 6 Тағайындауы: жедел медициналық көмек бригадаларымен шұғыл көмек көрсету кезнде қолданылатын дәрілік заттар , медициналық құрал-сайман , таңу материалдар және медициналық мақсаттағы басқа бұйымдар жинағын сақтау және тасымалдауға арналған.Қолдану аймағы: Жедел медициналық көмек қызметтері, апат медицинасы, әскері жәнеэкстремалдық медицина,стационарлардың анестезиология, қарқындытерапияжәне реанимация бөлімшелері; перзентханаларжәне т.б. Артықшылығы: Жинақ жоғары беріктілік суыққа және жылуға төзімді АБС тағамдық пластиктен жасалған пластик саквояжыЖинақтың қызғылт-сары түсті, тасымалдау кезінде оның ашылуын болдырмайтын ыңғайлы тұтқасы және құлыптары бар. Футлярдың түбі мықты,тозутөзімді. Верхняя часть футлярдың жоғарғы бөлігі екі жаққа ашылатын жарма түрінде орындалған,жармаларда ампулдар мен антисептик флакондары қою үшін ложементімен науалар орнатылған. Жармалар түбіне ішінде болат өзегі бар берік ілгекпен бекітілген. Ашу кезінде науалардың тұрақты тік бағдары және науалардың ішіндегіне, жинақтың түбіне ыңғайлы қол жеткізу қамтамасыз етілгенАмпулалар үшін орындардың толық жинағы ложементтеқамтылған, Бағдары тікампулалар «сылдырламайды» және жарылмайды. Бригаданың нөмірін немесе жинақтың атауын белгілеу үшін жинақтың жоғары бетінде бирка үшін кішкене терезесі бар. Шақыртулардың үлкен қарқындылығымен ЖМК муниципалды, желілік бригадалар үшін таптырмайтын зат. Кепілдеме: ашу/ жабудың 100 мың циклына дейін немесе2 жылдан кем емес. | Шт. | 6 | 55900 | 335400 | 15 күн | СҚО Петропавл қ. , Ульянов к. 98 |
| 2 | Тонометр LittleDoctor LD-71 | - Аспаптың атауы: артериялық қысымның механикалықөлшегіші - Моделі: LittleDoctor LD-71 - Қысым өлшеу диапазоны : 0 - 300 мм с. бб. - Аспаптың манометр шкаласынбөлудiң мөлшерi: 2 мм с.бб. - Қысым өлшеудің шекті кемшілігі : ±3 мм с.бб - Жинақтағы манжета өлшемі : 25 см –ден бастап 36 см-ге дейін - аспаптың салмағы тысқабында, кг, артық емес: 328 г - ауанықысыптолтыру:ауанықысыптолтыру үшін «груша» арқылы қолмен - Кәсіптік,механикалық - тонометр, классикалық үлгі - Нейлон манжета 25 - 36 см иық көлемі үшін металлбекіткіш шығыршығымен - Қолданудың дұрыстығын бақылау үшін манжетеға арнайы таңбалар түсірілген - Жиынтыққы механикалық стетоскоп кіреді - Айдағыштың кері клапанының торлысүзгісі аспаптың шаңмен бітеліп қалудан сақтап қалады - Металләуешанышпалы клапан - Манометрдағы циферблат өлшемі 45,5 мм құрайды, содықтан оның көрсеткіштерін көзкөруіәлсіреген адамдарда оқи алады. | Шт. | 15 | 7200 | 108000 | 15 күн | СҚО Петропавл қ. , Ульянов к. 98 |
| 3 | «Кокчетав-4П»өкпені жасандыжелдеткіш және оттек ингаляция аппараты | «Кокчетав-4П» ӨЖЖ және ОИ аппаратыжинақы, шусыз, автономды аппаратжедел медициналық көлікте, тікелей оқиға орнында және дала жағдайларында, сондай-ақ хирургия, реанимация клиникалық бөлімшелерінде және қарқынды терапия палатарында оттек-әуе қоспасымен өкпені жасанды желдету (ӨЖЖ) және оттек ингаляциясын жүргізу үшін арналған Аппараттың функцианалдық мүмкіндіктерінің кен спекторы бар а)дем алу жиіктілігін реттеумен және минуттық желдетуімен өкпені басқарылмалы жасанды желдету; б) пациенттің тыныстық күш салуынан ("талап бойынша") әудесумен оттек ингаляциясы және тұрақты оттек беру в)"талап бойынша" , яғни пациенттің тыныстық күш салу ықпалынан өкпені оттекпен қысқа уақытты, қосымша желдету мүмкіндігі; г) ингаляциялық наркоз аппаратымен қоса жинақта жұмыс істеу мүмкіндігі; д)уланған жерлерде ӨЖЖ жүргізу үшін газға қарсы қорабын қосу мүмкіндігі; Аппарат кіріктірілген екі литрлік баллоннан , сондай-ақ сыртқы оттек және ауа көзінен жұмыс істейді. Аппараттан кешпей- ақ баллонды зарядтау ескерілген. Қуат алу қысымы, МПа (кгс/см2): - оттек баллонынан 19,6 –дан 1,96 дейін(200-ден 20-дейін) - сыртқы сығылған оттек және ауа көзінен 0,3 –тен 0,6 дейін ( 3-тен 6-ға дейін) Минуттық желдету, л/мин 10-25 Тыныс алу жиіктілігі 10-60 Дем алу және дем шығару ұзақылықтарының ара қатынасы 1 : 1,8 Тыныс алу контурында максималды қауіпсіз қысым кПа (мм су бб.) 5 (500) Желдету режимінде газ жұмсауы , л/мин, артық емес: - мин. 10 л кезінде 4 - мин. 25 л кезінде 10 Қоспадағы оттектің шоғырлануы ,%: - желдету режимінде 35 - ингаляция режимінде 100 Аппарат салмағы, кг, 10кг. артық емес Габаритмөлшерлері, мм, 450 х 300 х 150 артық емес | Шт. | 4 | 545340 | 2181360 | 30 күн | СҚО Петропавл қ. , Ульянов к. 98 |
| 4 | "Кардиометр-МТ" КФС-01.001 жүрек –тамыр жүйесінің функционалды жағдайын автоматтандырылған интегралдық бағалау үшін кешен | АТҚ батарейкаларды (-1 дана) орнату үшін бөлігі бар оқшаулағыш материалдан жасалған корпусында тасымалды модуль түрінде орындалған Тағайындау: жүрек – тамыр жүйесінің функционалды жағдайын автоматтандырылған бағалау мақсатымен жүректің амплитудалық-уақыттық параметрлерін өлшеу үшін(ЭКГ) және профилактикалық қарауларда , амбулаторлық және клиникалық зерттеулерде, жедел және шұғыл медициналық көмекте, сондай –ақ жеке практикада телеконсультациялар жүргізу үшін арналған Тыныштықта автоматты талдаумен ЭКГ интернет-телеметрия қолдауымен 12-арналы сымсыз электрокардиограф ретінде пайдалану мүмкіндігі бар. Қолдану аймағы: Стационарлық та, оңтайлы да, сондай-ақ жедел медициналық көмек бригадалар үшін оның ішінде реанимобильдерде қолдануға болады. Анықтығы жоғары деңгейдегі автоматтыталдау, тыныштықта ЭКГ зерттеудің барлық жағдайларында дәрігерлермен қолданылады, яғни: стационар және емханалардың функционалды диагностика бөлімшелерінде (кабинеттерінде); стационарлар палаталарында; жалпы практика дәрігерлерімен; пациенттер үйлеріне барғанда; жедел медициналық көмек бригадаларымен; пациенттер өз бетімен ЭКГ түсіргенде. ЭКГ автоматты талдауы жүргізілетін жасқа байланысты топтар: Бабалалар( 3жастан16 жасқа дейін) - ересектер( 16жастан жоғары). Функционалдық диагностика бөлішесі, ЭКГкабинеті, палаталар - Пациент орналасқан жерде ЭКГ тіркеу: смартфон/планшет бар палатар немесе компьютер арқылы ЭКГ кабинеті; - Пациент орналасқан жерден қашықтықтан ЭКН жіберу; - өз жұмыс орындарынан зерттеулердің орталықтандырылған электрондық мұрағатына барлық дәрігерлерге қолжеткізу; - Жоғары біліктілігі бар дәрігер деңгейінде ЭКГ автоматы түрде талдау. ЭКГ автоматы түрдеталдаумен стационарлық кардиграф ретінде ЭКГ кабинетінде қолданылуы мүмкін. Дәрігер-функционалист ЭКГ түсірген кезде компьютерде істеуі мүмкін. Фельдшер ЭКГ түсіреді, ал дәрігер оларды өз компьютерінде басқа уақытта, басқа жерде анықтайды. Медициналық мекеменің барлық дәрігерлері үшін зеттеулердің мұрағатына бірыңғай қолжеткізушілік медициналық мекеменің кез келген жайында (палаталарда, бейінді емес бөлішелерде) және одан тыс жерлерде ЭКГ тіркеуге мүмкіндік береді. Түсірген ЭКГ дәл сол сәтте функционалдық диагностика бөлімше дәрігерінің жұмыс компьютерінің экранында көрінеді. - Жедел көмек және фельдшерлік пункттер Фельдшер ЭКГ 12 стандарттық алшақтауда және автоматты түрде қорытынды алады. Кезекші дәрігер өз жұмыс компьютерінде ЭКГжазуын көріп дәл сол сәтте өндеуі мүмкін. Оның қорытындысын фельдшер өз смартфон экранында көріп оның ұсыныстарын пациенттен кетпей орындауы мүмкін, бұл емханаға жатқызу туралы шешім қабылдау кезінде маңызды. Өз штатында кардиолог- маманы жоқ фельдшерлік-акушериялық пункттер, амбулаториялар, емханалар, олар түсірген ЭКГ бойынша ірі медициналық мекемелерде, аудандық, қалалық, облыстық кардиодиспансерлерде қашықтықтан консультациялар алуға мүмкіндігі бар. - Бірінші қарым-қатынас дәрігерлері Тура терапевт кабинетінде ЭКГ тіркеуге және дәл сол сәтте функционалдық диагностика дәрігерінен оның сипаттамасын, ал қажет болғанда, ЭКГ бойынша біліктілікті дәрігерлік қорытынды тура пациент пәтерінде алуға мүмкіндік береді. - Жаппай зерттеулер «Светофор» атты автоматты қорытынды пациенттегі ықтимал паталогиясы туралы фельдшер мен мейірбикені ескертеді. Қамтамасыз етеді: - 12 стандарттық алшақтауда ЭКГ тіркеу; - Жоғары біліктілігі бар дәрігер ЭКГ автоматы түрде өлшеу және талдау; - Медициналық мекеме пациенттер ЭКГ-нің электрондық мұрағатын құру; - Электрондық мұрағатқа ЭКГ қашықтықтан жіберу - Дәрігерлердің өздерінің барлық жұмыс компьютерлерінен ЭКГ мұрағатына рұқсат берілген қолжетіділік; - фельдшерлік-акушериялық пункттерге және ірі медициналық мекемелерден емханаларға қашықтықтан консультация беру; - Сірек аритияларды, ауырсынулардың және естен тану жағдайлардың анықтау мақсатымен отаудан кейін пациенттерге комплекс беру; - Әрі қарай сақтау және пациент динамикасын мониторингтеу үшін смартфон/планшетте орнатылған БҚ арқылы штрих код бойынша пациентті сәйкестендіру Айырықша ешеліктер: - Мәліметтерді сандық тапсыруымен ұағдалған ЭКГ жоғары дәлдігі ; - Телефон арқылы ЭКГ талдау жүргізу ; - амплитудалық-уақыттық параметрлерінің және ЭКГ талдауның автоматты түрдегі өлшемдерінің жоғары дәлдігі; - Балалар ЭКГ зерттеу үшін педиатрлармен бірігіп әзірленген арнайы бағдарлама; - кешеннің электрокардиографиялық қорытындылар тілінің ЭКГ дәрігерлік талдау кезінде қолданылатын қорытындылардың тізіміне толық және сәйкес келуі ; - Емдеу мекемелерінде немесе өз бетімен үйде түсірілген ЭКГ бойынша дәрігер/пациент қашықтықтан консультацияларды қамтамасыз ететін «бұлттық» интернет-технологиясын қолдану; интернет-серверде сақталатын ЭКГ пациент/тұтынушылардың және дәрігерлердің шектелмеген санына рұқсат берілген қолжетімділік ( логин және пароль бойынша); - ЭКГ қабылдау үшін арнайы станцияларды қолданудың және организации консультациялық-диагностикалық іс-шаралар ұйымдастырудың қажет жоқ; - Зарядты индикациялау; - қашықтықтан консультациялық орталығын ұйымдастыру мүмкіндігі; - кейбір медициналық ақпараттық жүйелермен бірігу мүмкіндігі; - Жаңа ЭКГ түсу туралы дәрігерді дыбыстық хабарландыру үшін БҚ орнату мүмкіндігі. ЭКГ түсіру кезінде телеэлектрокардиографтың функционалдық мүмкіндіктері Жалпы қабылдаған 12 алшақтауда ЭКГ синхронды түсіру Электрокардиографтың жұмысқа жарадылығын автоматты бақылау Электродтардың салуын автоматты бақылау BlueTooth сымсыз интерфейс арқылы АТҚ -дан КТҚ-ға ЭКГ автоматты сандық тапсыруы. Internet арқылы АТҚ -дан Кардиосерверге ЭКГ-ны автоматы сандық тапсыру ЭКГ-ның автоматы өндеу нәтижелерін және дәрігер қорытындыларын алу және дисплейде көру Қарау және жіберу үшін зерттеулердің қайталама шақыртуымен энергиядан тәуелсіз жадында зерттеулерд ісақтау АТҚ-дан ЭКГ-ны термопринтерде басып шығару ЖК-ден принтерде басып шығару Бағдарламалық қамсыздандырудың еркін орналасуы –өндірушінің сайтынан тегін жүктеу және оны жаңартып отыру Кардиосервердің функционалдық мүмкіндіктері Тұтынушылардың шектелмеген санынан ЭКГ автоатты қабылдау. ЭКГ-ның амплитудалық-уақыттық параметрлерін автоатты өлшеу Синдромальды электрокардиографикалық қорытынды автоматы түрде қалыптастыру. ЭКГ автоатты түрде өндеу нәтижелерін КТҚ –ға дереу тапсыру ЭКГ электрондық мұрағатын жүргізу Әр бір дәрігер және пациент үшін шексіз сан жеке кабинеттер ұйыдастыру Интернетке қосылған компьютерлер арқылы ЭКГ автоматы түрде өндеудің нәтижелеріне дәрігерлердің шектелмеген санына рұқсат берілген қолжетіділік Тапсыс берушінің компьютеріне -Интернет желісіне қосылған дәрігердің жұмыс орнының бағдарламалық қамсыздандурудың функционалдық мүмкіндіктері Дәрігерлермен пациенттерді тіркеу, пациенттер деректерінің базасын сақтау, жүргізу Түсірілген ЭКГ өндеу нәтижелерін визуалдау Монитор экранында интерактив режимінде ЭКГ элементтерін қарап шығу және өлшеу. Жасалған өзгертулердің ізін сақтап, компьютер қорытындысын түзету (ЭКГ бойынша дәрігерлік қорытындыны қалыптастыру) Автоматы талдау нәтижелерін түзету үдерісін жеңілдету(тездету) үшін дәрігермен синдромалдық қорытындылардың жеке шаблондар сөздігін қалыптастыру. Бір пациенттің бірнеше ЭКГ динамикада салыстыру PDF, JPG форматтарында ЭКГ сақтау мүмкіндігі 12 алшақтауда ЭКГ графиктерін, типтік кардиоциклдар, ЭКГ параметрлерінің мәні жән едәрігер қорытындысын басып шығару Бағдарламалық қамсыздандырудың еркін таралуы – тегін жүктеу және жаңарту Техникалық сипаттамасы Қуат көзінің кернеуі, В – 2,1-ден 3,6дейін Ішкі қуат көзінен тұтыну 3 В, ВА – 0,7артық емес Корпустың габарит өлшеі, мм – 72х135х24 (±10%) Тасымалдау және сақтау үшін чемодан/кейстің габарит өлшеі, мм 390 х 310 х 145(±10%) Орамдағы салағы ( компьютер және принтерсіз), кг – 4 (±10%)артық емес Массасы (батарейкалар және бағыттаушы жгутарымен қоса), кг – 0,3(±10%)артық емес Дисплей диагоналі, 4дюймнан кем емес Дисплей ажыратыдылығы, 800х480пикс, кем емес Термопринтердеге жазу жылдадылығы, мм/с 25,50 термопринтер қағазының ені, мм 57 кем емес Кешеннің кіріс тізбегі 400 Дж, дейін разряд энергиясымен дефибриллятор импульстарының әсерінен қорғалған Дефибриллятор разрядынын қорғау құрылғысы корпус ішінде орналастырылған Кедергі болаға нжағдайда Bluetooth әрекеттесу радиусы , м – 10дейін Жұмыс уақыты батареяның үлгісіне және сыйыдылығына тәуелді, LR6 үлгідегі 2000mAh сыйыдылығымен батареяны қолдану кезінде миниалды жұмыс уақыты 12 сағат, немесе 40024-секундтық ЭКГ зерттеулер. Батареяның заряд деңгейі ЭКГ тіркеу кезінде көрсетіледі. Ауыстырылатын гальваникалық элементтерден жұмыс ресурсы, түсірілген және өнделген ЭКГ 400кем емес Смартфон/планщет жадынан Кардиосерверге электрокардиограмма тапсыру жене сартфон/планшет дисплейінде автоматы түрде қорытынды алу уақыты , с – 5 -тен 90 - дейін ( мобильді байланыс сапасына тәуелді ) Электродтарды салу сапасын, дұрыстығын және кіріктірілген тест сигнал бойынша түсірілетін жүрек биопотенциалдардың сигнал/шу ары қатынасын бақылау 8 сағаттан кем емес үздіксіз жұмыс істейді және өз техникалық сипаттамаларын сақтайды. ЭКГ тіркелетін сигналдар диапазоны ЭКГ, мВ – 0,01ден 10,00дейін Автоматы түрде синдромалдық қорытынды қалыптастыру үшін және жүрек ырғағының бұзылуын зерттеу үшін ЭКГ 12 алшақтатуда синхрондық түсіру ұзақтылығы, с 10 кем емес 10 Гц, МОм жиіктілігінде толық кіріс кедергі– 100кем емес Синфазды сигналдардың бәсендеу коэффициенті– 100000кем емес Кіргізішілікке келтірген ішкі шудың деңгейі, мкВ – 20артық емес. Уақыттың тұрақты шамасы, с – 3,2кем емес Жиілік ауқымдарында 10Гц жиілігіндегі мәнге қатысты амплитудалық-жиіктілік сипаттаалардың төмендеуі: - 0,5 – 60 Гц – -5%- дан 8%дейін; - 0,5 – 75 Гц – -5%- дан 10%дейін; - 0,5 – 100 Гц – -5%-дан 30%дейін; Арналар арасында өзара әсерлесу коэффициенті – 1,6%артық емес Пациент тізбегінде тұрақты ток мкА – 0,1артық емес Кіргізгіш үздіксіз сигналдардың дискретизациялау жиілігі кГц – 32 Аналогтық-сандық түрлендіру разрядтарының саны – 24 ЭКГ бір санаудың мөлшері, мкВ – 5 Жүректің синхронды түрде түсірілетін биопотенциалдардың саны – 8 (Fқатысты R,L,C1,…,C6 ) Синхронды түрде қалыптасатын алшақтатулардың саны – 12 жалпы танылған немесе Кабрер Шағын амплитуданың тістерін айқындау үшін арнайы критерий қолданылады. Изосызық деңгейіндегі тістің ұзақтағы 8 с тең немесе артық болса шағын амплитуданың тісі анықталады. Изосызық деңгейіндегі тістің ұзақтығы 8с кем болса тіс анықталмайды. Минималды амплитуданың сигналдары мынадай шулар болған кезде қателерсіз өлшенеді: 25 кВ дейін кернеудің ортақквадраттық мәніен жоғары жиілікті шу; - 50кВ дейінгі өрісі бар 50Гц жиілілігімен желілік әсер; - 1 мВ дейінгі өрісі бар және 0,3 Гц жиілігі бар базалық сызықтың дрейфі. P.Q.R.S және Т тістерінің амплитудалары тиісті тіс нүктесінің изоэлектрлік сызықтың қалпынан максималды ауытқуы ретінде өлшенеді.Асқазандық кешенде R’ немесе S’қосымша тістері бар болса олардың, амплитудасы ұқсас түрде есептелінеді. Т екі фазалы тіс үшін бірінші және екінші фазаларының лары жеке есептелінеді. STсегментінің изосызықтан ауытқуы QRS кешенінің шетінен 60с оңға қарай орналасқан нүктеде анықталады. QRS кешенінің шегіндегі изоэлектрлік сегменттер Q, R және S тістерінен жойылады. ЭКС изоэлектрлік бөлшектері QRS кешенінің жалпы басталуынан кейін немесе осы кешеннің жалпы аяқталуынан бұрын көрші тістің ұзақтығының өлшеулеріне қосылмайды.Бағдарламалық сүзгілердің жинағы бар – желілік әсер, дрейф, тремор. Тұтынушының сүзгілерді қосу және сөндіру мүмкіндігі бар.Желілік әсер және дрейф сүзгілерін қолдану ЭКС пішініне дерлік әсерін тигізбейді (ЭКС элементтерінің амплитуда және ұзақтық бойынша өзгерістері 0,5 мм аспайды) Тремор сүзгісін қолдану шулардың амплитудасын азайтады, бірақ ЭКС амплитудасының азайғаны себебінен QRS –кешенінің пішінін бұралау мүмкін. ЭКГ компьютерлік талдауынын бар болуы дәрігердің дұрыс диагнозды қоюына, осы себептен емдеу сапасының артуына мүмкіндік береді. Кардиосервер бағдарламасымен ЭКГ автоматты түрде өндеудің техникалық сипаттамасы: Тыныштықта ЭКГ зерттеу кезінде автоматты түрде өлшелінетін параметрлер:. Аурухана жағдайында“Синусты ырғақ” автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес. - сезімталдық; 99. - ерекшелік; 80. Емхана жағдайында "Синусты ырғақ”автоматы түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі,% кем емес. - сезімталдық; 99. - ерекшелік; 78. Жедел медициналық көмек жағдайында “Синустықырғақ” автоматы түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі, %кем емес:. - сезімталдық; 98. - ерекшелік; 81. Аурухана жағдайында “Фиблилляция және қалтырау”автоматы түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі , кем емес, %. - сезімталдық; 94. - ерекшелік; 78. Емхана жағдайында “Фиблилляция және қалтырау” автоматы түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі , кем емес, %. - сезімталдық; 95. - ерекшелік; 99. Жедел медициналық көмек жағдайында “Фиблилляция және қалтырау” автоматы түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі , кем емес, %. - сезімталдық; 91. - ерекшелік; 99. Аурухана жағдайында «Экстрасистолия» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 94. - ерекшелік; 98. Емхана жағдайында «Экстрасистолия» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 93. - ерекшелік; 98. Жедел медициналық көмек жағдайында «Экстрасистолия» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 94. - ерекшелік; 98. Аурухана жағдайында «I деңгей АВ-блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 94. - ерекшелік; 97. Емхана жағдайында «I деңгей АВ-блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 95. - ерекшелік; 98. Жедел медициналық көмек жағдайында «I деңгей АВ-блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 95. - ерекшелік; 97. Аурухана жағдайында «Ошақтық өзгерістер» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 83. - ерекшелік; 98. Емхана жағдайында «Ошақтық өзгерістер» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес : поликлиники, не менее, %:. - сезімталдық; 81. - ерекшелік; 97. Жедел медициналық көмек жағдайында «Ошақтық өзгерістер» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 80. - ерекшелік; 98. Аурухана жағдайында «Реполяризация үдерісінің бұзушылықтары» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 80. - ерекшелік; 90. Емхана жағдайында «Реполяризация үдерісінің бұзушылықтары» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 86. - ерекшелік; 91. Жедел медициналық көмек жағдайында «Реполяризация үдерісінің бұзушылықтары» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 78. - ерекшелік; 82. Аурухана жағдайында «Гис шоғы оң аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - чувствительность; 95. - специфичность; 99. Емхана жағдайында «Гис шоғы оң аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 99. - ерекшелік; 99. Жедел медициналық көмек жағдайында «Гис шоғы оң аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес :. - сезімталдық; 97. - ерекшелік; 99. Аурухана жағдайында «Гис шоғы сол аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 91. - ерекшелік; 99. Емхана жағдайында «Гис шоғы сол аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 89. - ерекшелік; 99. Жедел медициналық көмек жағдайында «Гис шоғы сол аяғының толық блокадасы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 96. - ерекшелік; 99. Аурухана жағдайында «Сол қарыншаның гипертрофиясы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 75. - ерекшелік; 72. Емхана жағдайында «Сол қарыншаның гипертрофиясы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 77. - ерекшелік; 74. Жедел медициналық көмек жағдайында «Сол қарыншаның гипертрофиясы» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 78. - ерекшелік; 94. Аурухана жағдайында «Норма» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 72. - ерекшелік; 91. Емхана жағдайында «Норма» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 73. - ерекшелік; 93. Жедел медициналық көмек жағдайында «Норма» автоматты түрде қорытынды қалыптастырудың дәлдігі ,% кем емес:. - сезімталдық; 78. - ерекшелік; 97. ЭКГ гелі- датчиктермен тері жақсырақ өзара әрекеттесу және сигнал сапасын оптималды ету үшін – 1дана. АА батарейкалары- АА гальваникалық элементтері – 2 дана.. МТ жеткізушісімен, оның Қазақстан Республикасындағы сервистық орталықтарымен, немесе үшінші құзыретті тұлғалар тартылумыен кепілдік сервистық қызмет көрсету шарттары- МТ кепілдік сервистық қызмет көрсету 12 айдан кем емес техникалық қызмет көрсету бойынша жұымстар пайдаланушылық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтыды: - ресурсы біткен құрадас бөлшектерін ауыстыру; - МТ жеке бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; -бұйымды баптау және реттеу; Осы бұйым үшін ерекше жұмыстар және т.б..; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механиздерді және тораптарды қайта жинау; - бұйым корпусының оның құрадас бөлшектерінің сыртқы және ішк беттерінен шаңды, ласты, коррозия және тотығу іздерін алып тастау ( блоктық-тораптық ішінара бөлшектеумен ); -бұйымның накты үлгісі үшін айырықша паудаланушылық құжаттамада көрсетілген өзге операциялар | Шт. | 3 | 952000 | 2856000 | 30 күн | СҚО Петропавл қ. , Ульянов к. 98 |

Қосымша құрадас бөлшектер

2. СартфонAndroid 4,0 және одан жоғары;                                                                                                                                    1 дана

Bluetooth бар;

Интернет желісіне қолжетіділік;

Билайн SIM картасы(жылдық пакет ай сайын15ГБ

3.Принтер                       мобилдітермопринтер 58мм

- Чемодан/кейс                    Тасыалдау және сақтау үшін

Зарядтық құрылғы және автоға қосылу мүмкіндігі бар

Кейс ішінде температуралық режимін сақтау мүмкіндігімен

Габариттер: 390х310х145(+-10%) артық емес

5.Бағдарламалық кешең      -АТҚ және ЖК үшін(тегін жеткізіледі және жаңартылады)

- ЭКГ автоматтымтүрде талдау үшін бұлттық сервисы үшін

- сартфон үшін штрих код сканеры

- Пайдаланушылық құжаттаманың жиынтығы орыс және қазақ тілдерінде(кешенді пайдалану бойынша нұсқаулық, Андроид БҚ бойынша нұсқаулық, ЖК БҚ бойынша нұсқаулық)

Шығыс материалдары және тозатын тораптар:

7.Ересектер үшін электродтар кеуделік -6 дана, аяқ-қол үшін 4 -дана                                                                                                1 жинақ

8.Диарамм таспасы термоқағаз                                                                                                                                                                    2 ора

Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар Қолдану кезінде қоршаған ауа температурасының әсеріне берік мына диапазонда: 10-нан 35С -дейін 25С кезінде 80%-ға дейін ылғылдықта

Жеткізуді жүргізу шарттары

(ИНКОТЕРС 2010 сәйкес)     DDR  мекенжайы:

Жеткізу мерзімі және орны 60 күнтізбелік күн мекенжайы:

Бас дәрігер                                                             Байгулов М.Ш

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка врача скорой медицинской помощи серии 01-ПМ/2 | УМСП-01-ПМ/2. Габаритные размеры, мм: 440х252х340 Масса, кг: 2,5 Общее количество ампуломест: 202 Общее количество мест для флаконов: 6 Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Преимущества: Укладка представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии укладки обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна укладки. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности укладка имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытие/закрытие или не менее 2-х лет. | Шт. | 6 | 55900 | 335400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | ## Тонометр Little Doctor LD-71 | - Наименование прибора: механический измеритель артериального давления - Модель: Little Doctor LD-71 - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. - Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см - Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г - Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздух - Профессиональный механический - тонометр, классический тип - Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом - На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации - В комплект входит механический стетоскоп - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью - Металлический воздушный игольчатый клапан - Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением | Шт. | 15 | 7200 | 108000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких и кислородной ингаляции «Кокчетав-4П» | ## Аппарат ИВЛ и КИ «Кокчетав-4П» компактный, бесшумный, автономный аппарат, предназначенный для проведения искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и кислородной ингаляции в машинах скорой помощи, непосредственно на месте происшествия и полевых условиях, а также клинических отделениях хирургии, реанимации, палатах интенсивной терапии Аппарат имеет широкий спектр функциональных возможностей: а) управляемую искусственную вентиляцию легких с регулируемой частотой дыхания и минутной вентиляцией; б) ингаляцию кислородом с приведением в действие от дыхательного усилия пациента «по вызову» и постоянной подачей кислорода. в) возможность проведения кратковременной вспомогательной вентиляции легких кислородом «по вызову», т. е. под воздействием дыхательного усилия пациента; г) возможность работы в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза; д) возможность присоединения противогазной коробки для проведения ИВЛ в отравленных местах. Аппарат работает от встроенного двухлитрового баллона, а также от внешнего источника кислорода и воздуха. Предусмотрена зарядка баллона без снятия с аппарата. Давление питания, МПа (кгс/см2): - от кислородного баллона от 19,6 до 1,96 (от 200 до 20) - от внешнего источника сжатого кислорода или воздуха от 0,3 до 0,6 ( от 3 до 6) Минутная вентиляция, л/мин 10-25 Частота дыхания 10-60 Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1 : 1,8 Максимально безопасное давление в дыхательном контуре, кПа (мм вод.ст.) 5 (500) Расход газа на режиме вентиляции, л/мин, не более: - при 10 л/мин 4 - при 25 л/мин 10 Концентрация кислорода в смеси,%: - на режиме вентиляции 35 - на режиме ингаляции 100 Масса аппарата, кг, не более 10 Габаритные размеры, мм, не более 450 х 300 х 150 | Шт. | 4 | 545340 | 2181360 | 30 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы "Кардиометр-МТ" КФС-01.001 | УСИ выполнено в виде переносного модуля в корпусе из изоляционного материала, с отсеком для установки батареек - 1шт. Назначение: Предназначено для измерения амплитудно-временных параметров биопотенциалов сердца (ЭКГ) с целью автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и проведения телеконсультаций при профилактических осмотрах, амбулаторных и клинических обследованиях, в скорой и неотложной помощи, а также в частной практике. Может использоваться как 12-канальный беспроводной электрокардиограф с автоматической интерпретацией и поддержкой интернет-телеметрии ЭКГ в покое. Область применения: Подходит для использования как стационарно, так и мобильно, а так же для бригад скорой медицинской помощи, в том числе в реанимобилях. Автоматическая интерпретация высокой степени достоверности, используется врачами во всех случаях исследования ЭКГ в покое, как то: - в отделениях (кабинетах) функциональной диагностики стационаров и поликлиник; - в палатах стационаров; - врачами общей практики; - при посещении пациентов на дому; - бригадами скорой медицинской помощи; - при самостоятельном съеме ЭКГ пациентами. Возрастные группы, для которых производится автоматический анализ ЭКГ: - дети (от 3 до16 лет) - взрослые (старше 16 лет). - Отделение функциональной диагностики, кабинет ЭКГ, палаты - регистрация ЭКГ в месте нахождения пациента: в палате со смартфоном/планшетом или в кабинете ЭКГ с помощью компьютера; - дистанционная передача ЭКГ из места нахождения пациента; - доступ врачей к централизованному электронному архиву обследований со своих рабочих мест; - автоматическая интерпретация ЭКГ на уровне врача высокой квалификации. Может быть использован в кабинете ЭКГ в качестве стационарного электрокардиографа с автоматической интерпретацией ЭКГ. Врач-функционалист может работать за компьютером во время съема ЭКГ. Так же допустимо, когда медсестра снимает ЭКГ, а врач верифицирует их на своем компьютере в другое время и в другом месте. Доступ к единому для всех врачей медицинского учреждения архиву обследований позволяет регистрировать ЭКГ в любом помещении медицинского учреждения (в палатах и непрофильных отделениях) и за его пределами. Снятые ЭКГ тут же видны на экране своего рабочего компьютера врачу отделения функциональной диагностики. - Скорая помощь и фельдшерские пункты Фельдшер получает ЭКГ в 12 стандартных отведениях и автоматическое заключение. Запись ЭКГ тут же может увидеть и обработать дежурный врач за своим рабочим компьютером. Его заключение увидит на экране своего смартфона фельдшер и сможет выполнить рекомендации, не отходя от пациента, что важно, при принятии решения о госпитализации. Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники, не имеющие в своем штате специалиста-кардиолога имеют возможность получать дистанционные консультации по снятым им ЭКГ в крупных медицинских учреждениях районных, городских или областных кардиодиспансерах - Врачи первого контакта Позволяет зарегистрировать ЭКГ прямо в кабинете терапевта и тут же получить ее описание от врача функциональной диагностики, а так же при необходимости получить квалифицированное врачебное заключение по ЭКГ прямо в квартире пациента. - Массовые обследования Автоматическое заключение «Светофор» подсказывает фельдшерам и медсестрам о возможной патологии у пациента. Обеспечивает: - регистрацию ЭКГ в 12 стандартных отведениях; - автоматические измерения и интерпретацию ЭКГ на уровне врача высокой квалификации; - создание электронного архива ЭКГ пациентов медицинского учреждения; - дистанционную передачу ЭКГ в электронный архив; - санкционированный доступ врачей к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров; - дистанционные консультации фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник в крупных медицинских учреждениях; - выдачу комплексов пациентам для послеоперационного наблюдения и в целях выявления редких аритмий, определения причин болей и предобморочных состояний; - идентификацию пациента по штрих коду, с помощью ПО установленного на смартфоне/планшете для дальнейшего хранения и мониторинга динамики пациента. Отличительные особенности: - высокая точность ЭКГ, обусловленная цифровой передачей данных; - проведение анализа ЭКГ по телефону; - высокая достоверность автоматических измерений амплитудно-временных параметров и интерпретации ЭКГ; - специальная программа для исследования ЭКГ детей, разработанная совместно с педиатрами; - полнота и соответствие языка электрокардиографических заключений комплекса перечню заключений, используемых при врачебной интерпретации ЭКГ; - применение «облачной» интернет-технологии, обеспечивающей дистанционные консультации врачей/пациентов по ЭКГ, снятых в лечебных учреждениях или самостоятельно на дому; - санкционированный доступ (по логину и паролю) пациентов/пользователей и неограниченного числа врачей к хранящимся на интернет-сервере ЭКГ; - отсутствие необходимости использования специализированных станций для приема ЭКГ и организации консультационно-диагностических мероприятий; - индикация заряда; - возможность организации дистанционного консультационного центра; - возможность интеграции с некоторыми медицинскими информационными системами; - возможность установки ПО для звукового оповещения (уведомления) врача о поступлении новой ЭКГ. Функциональные возможности телеэлектрокардиографа при съеме ЭКГ Синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях Автоматический контроль работоспособности электрокардиографа Автоматический контроль качества наложения электродов Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСИ в УСК через беспроводной интерфейс BlueTooth Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСК на Кардиосервер средствами Internet Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи Печать ЭКГ на термопринтере с УСИ Печать на принтере с ПК Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление его с сайта производителя Функциональные возможности кардиосервера Автоматический прием ЭКГ от неограниченного числа пользователей Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ Автоматическое формирование ЭКГ-заключения по ритму и форме предсердно-желудочковых комплексов в терминах «норма-отклонение от нормы-патология» Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения Немедленная передача в УСК результатов автоматической обработки ЭКГ Ведение электронного архива ЭКГ Организация неограниченного числа личных кабинетов для каждого врача и пациента Обеспечение при помощи подключенных к интернету компьютеров санкционированного доступа к результатам автоматической обработки ЭКГ неограниченному числу врачей Функциональные возможности программного обеспечения рабочего места врача на подключенном к сети Интернет - компьютере Заказчика Регистрация врачей и пациентов, сохранение ведение базы данных пациентов Санкционированный доступ неограниченного числа врачей к результатам обработки всех снятых ЭКГ посредством облачного кардиосервера с целью их расшифровки, а также организации многосторонних дистанционных консультаций. Визуализация результатов обработки снятой ЭКГ Просмотр и измерение элементов ЭКГ в интерактивном режиме на экране монитора Корректировка компьютерного заключения с сохранением в архиве следа произведенных изменений (формирование врачебного заключения по ЭКГ) Формирования врачом индивидуального словаря шаблонов синдромальных заключений для упрощения (убыстрения) процедуры корректировки результатов автоматической интерпретации Сравнение нескольких ЭКГ одного пациента в динамике Возможность сохранения ЭКГ в форматах PDF, JPG Печать графиков ЭКГ в 12 отведениях, типичных кардиоциклов, отведения ритма, значений параметров ЭКГ и заключения врача Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление Технические характеристики Напряжение питания, В – от 2,1 до 3,6 Потребление от внутреннего источника питания 3 В, ВА – не более 0,7 Габаритные размеры корпуса, мм – 72х135х24 (±10%) Габаритные размеры чемодана/кейса для переноски и хранения, мм 390 х 310 х 145(±10%) Масса в упаковке (без компьютера и принтера), кг – не более 4 (±10%) Масса (с батарейками и отводящими жгутами), кг – не более 0,3(±10%) Диагональ дисплея, не менее, дюйм 4 Разрешение дисплея, не менее, пикс. 800х480 Скорость записи на термопринтере, мм/с 25,50 Ширина бумаги термопринтера, не менее, мм 57 Входные цепи комплекса защищены от воздействий импульсов дефибриллятора с энергией разряда до 400 Дж. Устройство защиты от разряда дефибриллятора расположено внутри корпуса Радиус действия Bluetooth при отсутствии препятствий, м – до 10 Время работы зависит от типа и емкости батарей, минимальное время работы при использовании батарей типа LR6 емкостью 2000mAh составляет 12 часов, или 40024-секундных ЭКГ обследований. Уровень заряда батарей отображается во время регистрации ЭКГ Ресурс работы от сменных гальванических элементов, не менее, снятых и обработанных ЭКГ 400 Время передачи электрокардиограммы из памяти смартфона/планщета на Кардиосервер и получения автоматического заключения на дисплей смартфона/планшета, с – от 5 до 90 (зависит от качества мобильной связи) Контроль качества наложения электродов, исправности и соотношения сигнал/шум снимаемых биопотенциалов сердца – по встроенному тестовому сигналу Может непрерывно работать в течение не менее 8 часов и сохранять свои технические характеристики Диапазон регистрируемых сигналов ЭКГ, мВ – от 0,01 до 10,00 Продолжительность синхронного съема 12 отведений ЭКГ для формирования автоматического синдромального заключения и исследования нарушений ритма сердца, не менее, с 10 Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц, МОм – не менее 100 Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 100000 Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, мкВ – не более 20 Постоянная времени, с – не менее 3,2 Спад амплитудно-частотной характеристики относительно значения на частоте 10 Гц в диапазонах частот: - 0,5 – 60 Гц – от -5% до 8%; - 0,5 – 75 Гц – от -5% до 10%; - 0,5 – 100 Гц – от -5% до 30%; Коэффициент взаимовлияния между каналами – не более 1,6% Постоянный ток в цепи пациента, мкА – не более 0,1 Частота дискретизации входного непрерывного сигнала, кГц – 32 Число разрядов аналого-цифрового преобразования – 24 Размер одного отсчета ЭКГ, мкВ – 5 Число синхронно снимаемых биопотенциалов сердца – 8 (R,L,C1,…,C6 относительно F) Число синхронно формируемых отведений – 12 общепринятых или Кабрера Для выявления зубцов малой амплитуды используется специальный критерий. Зубец малой амплитуды определяется, если длительность зубца на уровне изолинии больше или равна 8 мс. Зубец не определяется, если длительность зубца на уровне изолинии меньше 8 мс. Сигналы минимальной амплитуды измеряются без искажений при наличии следующих шумов: - высокочастотный шум со среднеквадратичным значением напряжения до 25 мкВ; - сетевая наводка частотой 50 Гц с размахом до 50 мкВ; - дрейф базовой линии с частотой 0,3 Гц и размахом до 1 мВ. Амплитуды зубцов P, Q, R, S и T измеряются как максимальное отклонение точки соответствующего зубца от положения изоэлектрической линии. Если в желудочковом комплексе присутствуют дополнительные зубцы R’ или S’, их амплитуда рассчитывается аналогично. Для двухфазного зубца T отдельно рассчитываются амплитуда первой и второй фаз. Смещение сег- мента ST от изолинии определяется в точке, расположенной на 60 мс правее конца комплекса QRS. Изоэлектрические сегменты в пределах комплекса QRS исключаются из зубцов Q, R и S. Изоэлектрические части ЭКС не включаются в измерения длительности соседнего зубца после общего начала комплекса QRS или перед общим окончанием этого комплекса. Имеет набор программных фильтров – сетевой наводки, дрейфа, тремора. Пользователь имеет возможность включать и отключать фильтры. Применение фильтров сетевой наводки и дрейфа практически не оказывает влияния на форму ЭКС (изменения элементов ЭКС по амплитуде и длительности не превышают 0,5 мм). Применение фильтра тремора уменьшает амплитуду шумов, но может исказить форму QRS-комплекса за счет уменьшения амплитуды ЭКС. Наличие компьютерного анализа ЭКГ способствует установлению врачом правильного диагноза и, как следствие, повышает качество лечения. Технические характеристики автоматической обработки ЭКГ программой кардиосервера: Автоматически измеряемые параметры при исследовании ЭКГ в покое. Точность формирования автоматического заключения «Синусовый ритм» в условиях больницы, не менее, %. - чувствительность; 99. - специфичность; 80. Точность формирования автоматического заключения «Синусовый ритм» в условиях поликлиники, не менее, %. - чувствительность; 99. - специфичность; 78. Точность формирования автоматического заключения «Синусовый ритм» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 98. - специфичность; 81. Точность формирования автоматического заключения «Фибрилляция и трепетание» в условиях больницы, не менее, %. - чувствительность; 94. - специфичность; 78. Точность формирования автоматического заключения «Фибрилляция и трепетание» в условиях поликлиники, не менее, %. - чувствительность; 95. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Фибрилляция и трепетание» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %. - чувствительность; 91. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Экстрасистолия» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 94. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «Экстрасистолия» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 93. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «Экстрасистолия» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 94. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «АВ-блокада I степени» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 94. - специфичность; 97. Точность формирования автоматического заключения «АВ-блокада I степени» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 95. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «АВ-блокада I степени» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 95. - специфичность; 97. Точность формирования автоматического заключения «Очаговые изменения» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 83. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «Очаговые изменения» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 81. - специфичность; 97. Точность формирования автоматического заключения «Очаговые изменения» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 80. - специфичность; 98. Точность формирования автоматического заключения «Нарушение процессов реполяризации» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 80. - специфичность; 90. Точность формирования автоматического заключения «Нарушение процессов реполяризации» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 86. - специфичность; 91. Точность формирования автоматического заключения «Нарушение процессов реполяризации» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 78. - специфичность; 82. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада правой ножки пучка Гиса» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 95. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада правой ножки пучка Гиса» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 99. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада правой ножки пучка Гиса» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 97. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада левой ножки пучка Гиса» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 91. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада левой ножки пучка Гиса» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 89. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Полная блокада левой ножки пучка Гиса» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 96. - специфичность; 99. Точность формирования автоматического заключения «Гипертрофия левого желудочка» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 75. - специфичность; 72. Точность формирования автоматического заключения «Гипертрофия левого желудочка» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 77. - специфичность; 74. Точность формирования автоматического заключения «Гипертрофия левого желудочка» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 78. - специфичность; 94. Точность формирования автоматического заключения «Норма» в условиях больницы, не менее, %:. - чувствительность; 72. - специфичность; 91. Точность формирования автоматического заключения «Норма» в условиях поликлиники, не менее, %:. - чувствительность; 73. - специфичность; 93. Точность формирования автоматического заключения «Норма» в условиях скорой медицинской помощи, не менее, %:. - чувствительность; 78. - специфичность; 97. Гель ЭКГ - Применяется для лучшего взаимодействия датчиков с кожей и оптимизации качества сигнала – 1шт. Батарейки АА - Гальванические элементы АА – 2 шт.. Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц - гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | Шт. | 3 | 952000 | 2856000 | 30 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

Главный врач                                                                                Байгулов М.Ш.