«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ

«Областной центр скорой медицинской помощи»

КГУ «УЗ акимата СКО»

_____________ Байгулов М.Ш.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Комплекс передвижной нертложной медицинской помощи для линейных биригад»

Год выпуска: не ранее 2017 года.

Колесная формула –не менее 4х4

Тип привода -   подключаемый полный

Полная масса, кг – не менее3500

Масса снаряженного автомобиля, кг – не менее2570

База, мм	не менее 2900

Габаритные размеры, мм:

Длина -  не менее 5475

ширина по кабине – не менее 2075

высота по кабине – не менее 2450

Колея передних колес, мм – не менее 1720

Коробка переключения передач - 5МКПП

Емкость топливного бака, л – не менее 64

Тип: Бензиновый, 4-тактный, впрысковый

Количество цилиндров и их расположение	4, рядное

2. Кузов, медицинский салон.

Пластиковая высокая крыша

Цвет кузова автомобиля – согласно приказа МЗ РК от 03.11.2017 г №811 .

Цветографическая оклейка автомобиля цветовозвращающим материалом (с изменениями).

Термо-шумоизоляция (Полиэфир) и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона.

Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей).

Отделка бортов и потолка медицинского салона алюминиевыми композитными панелями  (устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющими гладкую поверхность, не впитывающими запахи).

3. Пол медицинского салона.

Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воздействию моюще-дезинфицирующих средств.

Гидроизоляция швов.

Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия/нержавеющей стали, 80/100 мм.

4. Перегородка.

Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным окном (шторка со стороны водителя).

5. Остекление медицинского салона.

Остекление задних распашных дверей.

Остекление правой боковой сдвижной двери со сдвижным окном.

Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона.

6. Поручни, леера.

Поручень при входе у боковой сдвижной двери (окрашенный) - 2 шт. (слева и справа)

Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с кронштейнами для инфузионной системы (нержавеющая сталь) - 1 шт.

7. Подножки.

Задняя подножка.

8. Отопление и вентиляция.

Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона

Фильтр-вентиляционная установка ФВУ (приточно-вытяжное устройство).

Отопитель салона автономный воздушный,  не менее 2 кВт

Отопитель салона зависимый водяной.

Предпусковой подогреватель двигателя (в составе базового ТС).

Кондиционер (в комплектации базового ТС) кабины водителя + установка дополнительного испарителя на медицинский салон.

9. Освещение и электрооборудование.

Общее освещение салона: потолочные светильники, 6 шт.

Светильник направленного света над носилками с поворотным механизмом (споты, 4 шт.)

Освещение над столешницей (2 светильника).

Светильник над боковой дверью по правому борту.

Светильник над задними распашными дверьми.

Фонарь 12V переносной аккумуляторный (ручной фонарь-прожектор).

Аккумуляторная батарея дополнительная не менее 100 Ач с разделительным реле (в составе базового ТС).

Розетка электрическая не менее 12V по левому борту для питания медицинского оборудования - 3 шт.

Розетка электрическая  не менее 220V по левому борту для питания медицинского оборудования - 4 шт.

Преобразователь напряжения не менее 12/220V.

Розетка ввода электропитания внешней сети не менее 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током (УЗО).

Кабель ввода электропитания внешней сети не менее 220V, 15 метров.

Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания не менее 220В, 50 Гц

Панель управления электрооборудованием медицинского салона.

Фары противотуманные.

10. Система газоснабжения.

Трубопровод медицинских газов

Кронштейн крепления баллонов газовых 10 л. - 2 шт.

Розетка газов медицинских с быстроразъемным соединением

11. Сиденья, посадочные места.

Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего сдвоенное

Кресло по правому борту медицинского салона с возможностью установки дополнительных носилок НППС, с ремнем безопасности, складное.

Кресло поворотное в головной части носилок с  ремнем безопасности и откидными подлокотниками.

Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок НППС).

12. Медицинская мебель, шкафы.

Шкафы для медицинского оборудования со шторками-жалюзи в передней и задней части салона по левому борту, полки с ремнями фиксирующими. Размеры по эскизам заказчика.

Ящик с замком в составе шкафа (5 л.).

Столешница по левому борт (с отбортовкой).

Полка-антресоль по левому борту со сдвижными дверцами из оргстекла.

Шкаф для кислородных баллонов.

13. Акустическое и свето-сигнальное оборудование.

Балка свето-акустическая светодиодная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине.

Маяк проблесковый задний светодиодный - 2 шт.

14. Оборудование.

Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды.

Огнетушитель 2л в кабине водителя.

Огнетушитель 2л в салоне.

Информационные таблички на основе алюминия

15. Дополнительное оборудование

- резиновые коврики в кабину водителя;

- знак аварийной остановки;

- аптечка;"

16. Носилки и приемные устройства

Тележка-каталка со съемными носилками.

Устройство приемное носилок с поперечным перемещением.

Комплектация

| # Описание | # Кол-во (шт) |
| --- | --- |
| Дефибриллятор-монитор с принадлежностями. Форма волны: импульса Усеченный экспоненциальный бифазный импульс Энергия волны импульса Максимальная энергия импульса не менее 200 Дж Автоматическая стабилизация импульса. Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки Группы пациентов: Дети, взрослые Выполнение разряда: С помощью внешних разрядных электродов типа «утюги», адгезивных электродов, внутренних разрядных электродов Время набора заряда электродов (при питании от аккумулятора), не более: 5 секунд для рекомендуемого уровня энергии при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. 6 секунд для выбранного уровня энергии при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. Время набора заряда электродов (при питании от сети переменного тока), не более 15 секунд Готовность подать разряд после включения, не позднее чем через: (в ручном режиме) 15 секунд (в автоматическом режиме) 24 секунды Диапазон импеданса тела пациента: От 25 до 250 Ом Количество энергетических установочных уровней доз энергии разряда: Не менее 20 уровней Управление зарядкой дефибриллятора: На передней панели и на многоразовых разрядных электродах Конфигурируемые пределы: Тревоги по ЧСС, тревоги по уровню сатурации, тревоги по уровню АД Масса: Не более 5,7 кг (без учета батареи и принадлежностей) Тип: Цветной -дисплей Диагональ: не менее 7 дюймов Разрешение: Не хуже 800×480 пикселов с 32 уровнями яркости на каждый цвет Скорость развертки: не менее 25 мм/с (неподвижная кривая; развертка со стирающей полосой) для ЭКГ и SpO2. Время просмотра: Не менее 6,5 с Режим автоматизированной наружной дефибрилляции (AED) Наличие Профиль энергии AED Постоянная энергия Автоматизированный режим дети\грудные дети Наличие Профиль энергии AED в режиме дети\грудные дети Постоянная энергия Текстовые и голосовые подсказки: Подробные текстовые и голосовые сообщения, помогающие пользователю при настройке протокола Индикаторы: ЖК-дисплей для отображения кривых ЭКГ и текстовых подсказок, звуковые сигналы тревоги, голосовые подсказки, звуковые сигналы зарядки, звуковой сигнал завершения зарядки, принтер, индикаторы питания от сети переменного тока и зарядки аккумулятора Режим неинвазивной кардиостимуляции Возможность Форма кривой импульса Монофазный Амплитуда импульсов Не хуже диапазона от 10 до 200 мА Ширина импульсов От 20 до 40 мсек Частота импульсов Не хуже диапазона 30-180 имп/мин Мониторинг ЭКГ и аритмии Наличие Регистрация ЭКГ с 3-х канального кабеля Наличие Регистрация ЭКГ с 5-и канального кабеля Возможность Отображение частоты сердечных сокращений: На дисплее отображается числовой показатель в диапазоне от 16 до 300 уд./мин (взрослые пациенты) или от 16 до 370 уд./мин (младенцы/дети) с погрешностью ±10% или ±5 уд./мин, большее из значений Сигналы тревоги по ЧСС и аритмии: «HR high/low» (Высокая/низкая ЧСС), «Asystole» (Асистолия), «VFIB/V-TACH» (Желудочковая фибрилляция/тахикардия), «VTACH» (Желудочковая тахикардия), «Extreme Tachy» (Экстремальная тахикардия), «Extreme Brady» (Экстремальная брадикардия), «PVC rate» (Частота ЖЭ), «Pacer Not Capture» (ЭКС не захватывает сокращения), «Pacer Not Pacing» (ЭКС не навязывает сокращения). Размер ЭКГ: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, автоматическое усиление (усиление 1x соответствует 10 мм/мВ на распечатанном фрагменте кривой). Кривые ЭКГ: Выводятся с постоянной скоростью 25 мм/с ±5% (на печать), 20 мм/с ±10% (на экран). Защита от разрядов дефибриллятора: Наличие Режим синхронизации ЭКГ Наличие (при наличии кабеля для синхронизации) Пульсоксиметрия — SpO2 Возможность Диапазон измерений: 0-100% Период обновления значения: обычно 1–2 с; макс. ≤30 с. Погрешность измерений Не хуже 1% Неинвазивное измерение кровяного давления Возможность Диапазон значений давления: Систолическое давление: 4-34 (взрослые), 4-18 (дети/грудные дети) кПа Диастолическое давление: 1.3–29.3 (взрослые), 1.3-14.7 (дети/грудные дети) кПа Среднее давление: 2.7-31.3 (взрослые), 2.7-16.7 (дети/грудные дети) кПа Время накачивания манжеты: не более 75 с Капнография Возможность Метод В основном и боковом потоке Диапазон измерения 0–150 мм рт. ст. Разрешение 1 мм рт. ст. (0,1 кПа) Частота дыхания, диапазон 0–150 вдох/мин Аккумулятор Наличие Тип: Перезаряжаемый, ионно-литиевый; Размеры (В х Ш х Д) : Не более 28,5 х 80 х 145.7 мм Масса: Не более 0,44 кг. Емкость: При полностью заряженном аккумуляторе при 20 °C (68 °F), одно из следующего: Не менее 2.5 часов мониторинга (непрерывного мониторинга ЭКГ и SpO2 с измерением нАД каждые 15 минут) с последующими 20 циклами набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Не менее 2 часов электрокардиостимуляции (180 импульсов в минуту при 140 мА и длительности импульса 40 мс) с одновременным мониторингом (непрерывным мониторингом ЭКГ и SpO2 с измерением нАД каждые 15 минут) и последующими 20 циклами набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Не менее 100 циклов набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Матричный термопринтер: Наличие Автоматическая печать: Наличие Печать событий: Наличие Печать с задержкой: Наличие Скорость: 25 мм/с с погрешностью ±5%. Погрешность амплитуды: 5% для напряжения смещения ±300 мВ при 5 Гц. Размеры бумаги (Ш х Д): 50 мм х 20м Запись событий Наличие Хранение ЭКГ Максимальное время хранения кривых ЭКГ 8 часов Запись событий Не менее 50 сводок событий по 30 минут Хранение событий на внешнем USB накопителе Возможность Комплектация Базовый блок аппарата 1 шт Кабель ЭКГ 3-проводной с проводами отведений 1 шт Наружные пластины "утюги" к дефибриллятору/монитору 1 пара Аккумулятор литий-ионный 1 шт Кабель для автоматических дефибрилляционных электродов 1 шт Инструкции пользователя 1 шт | # 1 |
| # Носилки бескаркасные # (Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи е не менее 4-х пар ручек для переноски и стропы для фиксации пациента) Выполнена из прочной ПВХ ткани. Имеются также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: - Габаритные размеры носилок, мм не менее2000х850 - Габаритные размеры носилок в чехле, мм не менее 330х50х520 - Масса, кг не более 2,0 - Номинальная нагрузка, кг не менее 150 Стандартная комплектация : - Носилки бескаркасные 1 шт. - Чехол 1 шт. | # 1 |
| Штатив разборный для вливаний с кронштейнами Назначение: проведение инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях, на дому и пр. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т. п. Материал трубы - алюминий, Количество флаконов - 4 шт. Кронштейн-струбцина позволяет закрепиться на плоской и цилиндрической поверхности и устанавливать штатив, как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. | # 1 |
| Анализатор глюкозы Назначение: Портативный прибор предназначен для определения уровня глюкозы (сахара) в цельной крови, взятой из кончика пальца или других альтернативных частей тела у людей, страдающих сахарным диабетом. Прибор предназначен для диагностики и может быть использован, только для проведения анализа вне тела человека. Прибор может использоваться, как в домашних условиях, так и в стационаре. Она используется при мониторинге сахарного диабета. Портативный глюкометр прост и удобен в применении, сочетает короткое время проведения анализа и высокую точность полученных результатов | # 1 |
| Портативный компрессионный небулайзер (ингалятор) Компрессорный портативный небулайзер предназначен для распыления лекарственных препаратов и их доставки в дыхательные пути; небулайзер имеет средний размер микрочастиц лекарств не менее - 3 мкм; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле - 76 %; остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции - не менее 0,7 мл. Емкость резервуара для лекарства - 2-7 мл; уровень шума -не более 60 Дб; габаритные размеры небулайзера не менее - 170*182*103 мм.; вес 1,9 кг | # 1 |
| Набор изделий и инструментов фельдшерский (в пластиковой укладке) Укладка врача скорой помощи (без вложений)-1шт Векоподъемник 14х13мм-2 шт Грелка резиновая А-3 в инд.уп.-2 шт Жгут кровоостанавливающий-5 шт Кружка Эсмарха №2 в инд.уп., применительно-1 шт Мешок Амбу для взрослых одноразовый-1 шт Набор воронок ушных 3 шт-1 шт Зонды желудочные разных размеров-1 шт Набор зажимов кровоостанавливающих 2 шт-1 шт Набор катеторов-1 шт Набор корцангов: прямой и изогнутый-1 шт Набор пинцетов анатомических, 2 шт-1 компл. Набор пинцетов хирургических, 2 шт-1 компл. Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм. (Н-230)-1 Пузырь резиновый для льда-2 шт Термометр медицинский ртутный-5 шт Шпатель металлический двусторонний-10 шт | # 1 |
| # Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями или матрас вакуумный иммобилизационный) # (Щит спинальный в комплекте с устройством для фиксации головы) # Комплект поставки: шит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте поставляется фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Щит предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. | # 1 |
| Электрокардиограф. Комплектация: 12-канальный ЭКГ с 5.7'' сенсорным цветным экраном; 1 шт.. электрод для конечностей AgCl; 4 шт.. грудной электрод AgCl; 6 шт.. кабель пациента для ЭКГ; 1 шт.. гель ЭКГ 300 мл; 1 шт.. ЭКГ бумага - ширина 112мм; 1 шт.. ## ЭКГ бумага - ширина 112мм; 10 шт.. ## Главные характеристики - 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям - Сенсорный экран 5,7” (118 × 89 мм) показывающий 3, 6 или 12 отведений - Разрешение экрана (пиксели): 640 × 480 - Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана - Индикация контакта каждого электрода - Ширина бумаги: 112 мм - Вид бумаги: рулон - Вид печати: термо - Прямое соединение ЭКГ с вашим принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) - Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R» - Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера - Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ - Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с - Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц - Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц - Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны - Автоматические фильтры: автоадаптивный - Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 - Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал) - Настройка всех параметров под каждого пользователя - Ручной и автоматический режимы работы - Длинные записи ЭКГ - Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы - Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи - Защита от дефибрилляции - Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц - База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов. - Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. - Импорт данных из Базы данных записей, всех пациентов из Базы данных пациентов на компьютер через USB кабель типа А/А - Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. - Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. - Питание от сети и от аккумулятора - Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках - Диагностический модуль - таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма) - интерпретация словами - усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса) - обзор сердечного ритма за последние 10 сек. - анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) ## Технические параметры Размеры; 330 × 270 × 74 мм. Экран:; Сенсорный. размеры (мм); 118 × 89. разрешение (пикс); 640 × 480 (VGA). Разрешение принтера; 200 пиксель по оси Y, 500 пиксель по оси X. Количество отведений; 12. Количество каналов; 12. Количество отображаемых отведений; 3/6/12. Измеряемые отведения; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Набор электродов; R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Количество печатаемых отведений:. в auto профиле; 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. в manual профиле; 3, 4, 6, 12. в long профиле; 2. Длительность записи:. в профиле auto (сек); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. в профиле long (мин); 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Запись в профиле auto; синхронизировано, последовательно. Вес − без аксессуаров; 3,2 кг. Питание; 99−126 В (115 В номинально), переменный ток; 198−252 В (230 номинально), переменный ток;. Потребляемая мощность; 40 ВА. Частота; 50−60 Гц. Частотный диапазон:. для +10% / -30%; 0,049–170 Гц. для +10% / -10%; 0,67–40 Гц. Точность амплитуды; 2%. Точность времени; 2%. Шум квантования; 3,9 мкВ. Входной шум; <8 мкВ. Разрядность АЦП; 13 бит. Дискретность АЦП; 13 бит. Частота дискретизации; 2000 Гц / 12 отведений, 18 000 Гц / 1 отведение. Динамический диапазон; переменный ток: ±15,9 мB. Напряжение поляризации; постоянный ток: ±400 мB. Входное сопротивление; >20 Мом. Режим подавления помех; >98 дБ. Стандарты безопасности; IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4. Класс электробезопасности; II в соответствии с IEC 536. Емкость аккумулятора; Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной режим: до 30 мин печати; режим ожидания: до 90 мин.. Врем заряда аккумулятора; макс. 4-6 часов (при полной разрядке). Тип рабочей части; CF. Подключение к компьютеру; RS232, USB. | # 1 |

Сопутствующие услуги включенные в стоимость:  доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия, инструктаж персонала на рабочем месте. ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065

Гарантийное обслуживание в течение 37 месяцев.

Условия оплаты: перечислением по факту поставки

Срок поставки 60 дней с момента подписания договора.

Условия поставки DDP