ПОРТАТИВНЫЙ   ПУЛЬСОКСИМЕТР   SP-2 0

Преимущество измерение :

1) SpO2,частота пульса;

2) 3,5-дюймовый TFT-дисплей PI%, плетизмограф и пульс;

3) измерения для взрослых, детей и новорожденных;

4) литиевая батарея до 18 часов;

5) 500 часов хранения данных SpO2;

6) программное обеспечение для ПК для загрузки данных;

7) имеющийся защитный чехол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Насыщенность крови кислородом (SpO 2):

техника исполнения: двухволновый светодиод;

диапазон отображения: 0% ~ 100%;

точность измерения: ±3% (диапазон от 70% до 100%).

- Частота пульса (PR):

диапазон измерения: 30~250 уд. / мин;

точность измерения: ±2bpm или ±2%.

- Индекс перфузии (PI): диапазон отображения PI: 0,2% ~ 20%.

Диапазон измерения 0%~100%

Точность измерения ±3% в диапазоне от 70% до 100%

- Частота пульса:

Диапазон измерения 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту

Точность измерения ±2 удара в минуту или ±2%

- Температура (опция):

Диапазон измерения 32℃ ~43℃

Точность измерения ±2℃

- Измерение времени ≤ 5 секунд

- Измерительный зонд

- Инфракрасный ушной зонд

- Индекс перфузии: Диапазон отображения ПИ 0,2%~20%

- Режим измерения: непрерывная или выборочная проверка;

- Хранилище данных до 500 часов

- Отображать 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью поворота

- Источник питания литиевая батарея 2000 мАч

- Зарядка Подставка для зарядки или USB-кабель

- Размеры: 158 мм (Длина) × 73 мм (Ширина) × 25 мм (Высота) Вес нетто 230 г

- Загрузка данных USB-кабель или беспроводной

- Рабочая среда: рабочая температура: 5℃ ~ 40℃ Рабочая влажность: 5%~93%

- Регистрация РК, сертификат соответствия продукции, сертификат средств измерений

КОМПЛЕКТ   ПОСТАВКИ

Пульсоксиметр SP-20;

Датчик SpO2 взрослый;

Датчик SpO2 детский;

Датчик SpO2 неонатальный;

Руководство пользователя на Казахском языке;

Руководство пользователя на Русском языке;

Резиновая крышка для пульсоксиметра;

Зарядное устройство;

Блок питания.

ГАРАНТИЯ  36 месяцев.

СРОК   ПОСТАВКИ  30 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ  УСЛУГИ

Доставка;  установка;  обучение.